技 术 规 格

- 名称

全数字化全身型便携式彩色多谱勒超声诊断系统

- 主要规格及系统概述：

3.1主机彩色多谱勒超声波诊断仪包括：

*3.1.1  15寸高清晰、医用专业彩色液晶显示器

3.1.2  二维灰阶成像部件

3.1.3频谱多谱勒显示及分析系统

3.1.4彩色多谱勒超声波诊断部件

3.1.5多谱勒能量图

3.1.6角度独立偏转技术

3.1.7组织谐波成像

3.1.8凸阵扩展成像技术

3.1.9回声信号离线分析及处理

3.1.10具有空间复合成像技术

3.1.11二维和彩色多谱勒双幅实时显示模式

3.1.12 二维\彩色多普勒\频谱多普勒三同步显示模式

3.1.13图像局部放大功能(能实现实时和冻结后放大，放大倍率≥7倍)

3.1.14可实现智能实时宽景成像

3.1.15具有组织特征成像，能够独立选择肌肉、常规、脂肪、液性成像模式

3.1.16超声图像显示区域放大功能，放大档位≥2档，最大超声扫查图像显示区域≥10寸

3.2测量和分析:(B型,M型,频谱多谱勒,彩色多谱勒)

3.2.1一般测量

3.2.2产科测量

3.2.3心脏功能测量

3.2.4自动左室定量分析

3.2.5外周血管血流测量分析报告功能

3.3图像存储与(电影)回放重现单元：支持同步存储(支持单帧图像文件包含： DCM、TIFF单帧，电影文件包括：CIN、AVI、DCM)，即存储或导出图像数据的同时可以完成实时扫描

3.4 参考信号:  心电,心音,脉冲波,心电触发

3.5输入/输出信号:

3.5.1输入: VCR,外部视频, RGB彩色视频

3.5.2输出:复合视频, RGB彩色视频, S---视频，VGA，

3.5.3支持数据无线传输

3.6全中文界面内置一体化数字化图像管理与记录装置：

3.6.1数字化超声图像硬盘存储≥290G

3.6.2内置一体化工作站系统支持病人基本信息与单个病人图像信息同步预览

三. 技术参数及要求

4.1系统通用功能

*4.1.1  监视器:≥15寸高清晰、医用专业彩色液晶显示器，显示器角度可调范围≥30°

4.1.2  主机探头接口数:2个，备探头两个

4.1.3  安全标准：符合商品安全质量要求

4.2探头规格

4.2.1频率:  宽频带变频探头,两维和彩色独立变频

凸阵探头具有≥5种频率的变频范围，扫描角度≥89度

线阵探头具有≥5种频率的变频范围

4.2.2  B/D兼用:凸阵:B/PW/Color

线阵:B/PW/ Color

4.2.3穿刺导向: 探头可选配穿刺导向装置

*4.3最大扫描深度≥350mm

4.4、体位标记：≥120种，可以自定义注释

4.5、扫描帧率：诊断深度20cm，全视野时≥50帧／秒

4.6、最大扫描线≥512/帧，扫描线密度可调

四、彩色多普勒：

5.1、多普勒频率≥2段可视可独立调节

5.2、B/Color双幅实时显示

*5.3、扫描帧率最大帧频≥340帧／秒

5.4、彩色多普勒血流速度定点测量技术（要求支持一幅画面有≥6个测点以上，并具有深度显示）

五、频谱多普勒：

6.1、支持脉冲多普勒（PW），高脉冲重复频率（HPRF）,连续多普勒（CW）模式

*6.2、取样宽度及位置范围：0.5mm~20mm

6.3、线阵探头多普勒取样线偏转角度可调

6.4、支持二维和频谱多普勒同时偏转

六、测量和分析：

7.1、常规测量（距离测量、椭圆及描迹测量面积周长、体积测量）

7.2、外周血管专用测量及分析

7.3、妇科/产科专用测量及分析，含双胎测量、胎儿生理评分、中国人群产科公式

7.4、心脏功能专用测量及分析

7.5、多普勒测量及分析，（自动及手动包络测量，自动计算测量参数）

7.6、可实现实时状态下以及冻结后，对于多普勒频谱的自动描记、自动计算测量参数。

7.7、支持对于存储数据的再测量和分析

七、外设接口

8.1、4个USB2.0接口，支持一键操作，图像直接储存硬盘或移动储存设备。

8.2可装配多功能台车一台，带储物盒，操作台高度可调节。

8.3.可装配专用配套背包一件，配合机器安全转运。

八、整机

9.1整机重量≤8kg （不含电池附件）

*9.2显示屏仰角可调范围≥45度

9.3整机可装配可拆卸锂电池，可独立供电使用时间≥1小时。

九、备件、技术及维修服务，培训要求及其它

1.备件要求

卖方应在用户当地或省会中心城市设置备件库，存入所有必须的备件，保证必要时可以及时供应，提供证明

2.技术及维修服务：

在用户当地或省会中心城市，卖方应配置多名工程技术人员，随时提供开箱验货、安装、调试或维修等服务，提供证明

3.技术培训要求：

在用户当地或省会中心城市，卖方应配置专业技术人员提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能