**台式高速离心机技术参数**

1. 生产企业通过TÜV机构认证的ISO9001：2008和CE双重认证

2.最大转速≥15000 RPM

3. 台式离心机（非落地式），最大离心力≥23646×g

4.最大水平转子容量：4×400 ml，可选8\*8\*0.2ml酶标板转子；最大角转子容量：6×94 ml，最高转速≥12000RPM

5.可选48\*2ml 微量角转子，转速不低于15000RPM；可离7/5ml真空采血管，数量≥76根；

6.所有转子均为生物安全防护转子，超硬铝合金制造，非轻质铝合金，硬质阳极氧化处理，可耐高温（121℃）湿热灭菌

7.免维护无碳刷变频感应驱动电机

8.强劲的驱动主轴，结实耐用，且更加耐受不平衡

9.微处理器控制系统，大屏幕LCD液晶显示，可显示离心时间、转速、离心力等

\*10.采用旋钮式面板设计，可快速设定转速、离心力、时间等参数，方便，简洁

\*11.全自动吸入式锁盖系统，具有过速、电机过热、门锁故障等报警功能

12.先进的电子式不平衡探测系统，非机械式不平衡探测，灵敏度高；

13.具有转子自动识别，面板真实显示转子编号，防止转子装错或设置超速而出现差错

14.具有9档加速曲线和10档降速曲线，可存储程序不少于10个

15.面板至少有3个快捷程序调用键，可快速调用常规离心程序

\*16.离心结束倒计时模式可选择：启动倒计时和到设定转速后倒计时

17.实时修改参数功能，可在离心过程中进行转速、离心力及离心时间等参数修改

18.离心时间设定：0－10小时（可扩展到20小时）

19.具有瞬时离心功能键，无需参数设定，快速实现瞬时离心

20.噪音≤68 dBA

21外形尺寸（长×宽×高）：550×670×405mm