一、高亮度单孔灯  31台

1、通过ISO13485、ISO9001双重国家质量体系认证及通过欧共体CE质量认证

2、外表应光洁，无毛刺、飞边、明显划痕，各接合处应齐整；外壳平整，不得有明显的凹凸、裂纹和锋棱，过渡处的轮廓应清晰，孔应均匀分布并且畅通；

★3、电镀件外观等级应符合YY0076中规定的有光亮2级的要求；

★4、油漆件外观等级应符合YY91055中2类的要求；反光灯罩的反射面的镀膜层应均匀，结合牢固，不能有明显的针孔、水溃、花斑和脱膜现象。

5、伸缩调节杆调节范围1000～1600㎜、调节球头绕球头臂转动范围：前后90°、左右90°正斜调节。伸缩调节杆的升降调节应灵活，各零部件应配合良好，经坚固后，不得有松动现象。

6、电源要求：交流220V、50Hz、

7、直流电圧：24V、输入功率(VA)：25W，外壳漏电流：正常使用时外壳的对地电压不超过交流30V

二、阅片灯（双联）：109台

1、通过ISO13485、ISO9001双重国家质量体系认证及通过欧共体CE质量认证；主要技术指标符合国家最新颁布YY/T0610-2007行业标准

2、光源：采用贴片式LED

3、规格：外形尺寸：长≥830mm，宽≥500mm，高≥20mm。屏幕长≥710mm，宽≥420mm，可观看2张14*17寸的胶片；

★4、光源色温：≥8000K；LED光源寿命：≥100000 h，整机寿命≥10年。

5、观察屏亮度：Max Typ：≥4000cd/m2±10%；光的散射系数＞0.9。亮度调节范围：Min≤300cd/㎡，  Max≥4000cd/㎡，通过旋钮调整观察灯亮度；观察屏均匀度：>90%

6、点亮方式：自动插片感应:插入胶片，观片灯自动点亮；取下胶片，观片灯立即自动熄灭。

7、整机厚度: ≤25mm±10 mm， 功率≤50 W，内置电源  AC110V-240V/ 50~60Hz(宽电压）

8、材质：灯箱发光体采用不含铅汞的进口欧司朗LED发光二极管芯片，箱体具有独特超薄外观，采用轻质铝合金和优质耐高温塑料结合设计，观察屏和光路采用高质量的亚克力板。夹片装置采用软硅胶斜压紧式，替代传统的滚针式，不生锈，不卡片不掉片。

9、光学技术：观察屏表面无闪烁现象，屏幕中心亮度4500cd／m²，各部分均匀照明，其均匀系数＞90%，光源色温≥8000k(最适合肉眼的观察色温)。

三、人体秤：41台

1、参数：

★（1）重量计量：称量范围：5kg-200kg。称重最小分度值0.5kg（提供计量科学院等权威检测报告）

（2）长度计量：量度范围70-190cm ；身高最小分度值0.5cm

（3）承重板面积：（长×宽）≥37.5*27cm

（4）外形尺寸：（长×宽×高）≥91*34*29cm

（5）毛重：≤10kg   净重：≤9kg