电动液压骨科手术床技术参数

1、原装进口，电动液压手术床，所有主件，选、零配件均为同一原厂、产品符合相应国际机械、电气标准，具有CE国际认证。

2、手术床具有电动调整手术床升高、降低、头脚倾、左右倾、背板上下功能。

3、床身骨架及床身立柱均采用SUS304＃不锈钢制造，易清洁易擦洗，抗酸碱耐腐蚀，保证耐久不生锈的质量。

4、床台最大承载重量≥225KG.

5、床面由（头部段、背部段、、臀部段、腿部段）4段式床身组成，腿部段分左右两段，可拆卸、可下折、可分叉等特点。

6、床台面板具备透光性，每段床面均可透X光。

7、床台具备双重操作系统，可通过标准手控盒操作，操作简易，有相一致的手术体位图示，可直观快速连续操作各种体位，另应具备手动功能选择旋钮紧急辅助开关作为备用操作。

8、采用相同的电控和油压技术及共通的零组件，保证维修的简易性。

9、床垫具有减压记忆功能，具备有导电、抗菌、防水等特性，且所有材质皆为抗燃材质，要求通过美国加州燃烧法规117＆129。

★10、床面具备朝头部端水平移动距离达到300mm。以方便C臂机的应用。

★11、具有内置肾桥功能，肾桥上顶高度≥120mm. 肾桥采用碳纤材质制造，以保证高强度及透X光特性。

12、提供交流直流两用电能，配有内置高性能充电电池。充足电情况下可满足60-80次手术需要。

★13、台面调整范围：最低≦680最高≥1120mm ，升降行程≥440mm。

14、台面前倾/后倾≥30°/30°

15、横转≥20°/20°,

16、背部段（上/下）≥80°/50°

17、腿部段（上/下/张开）≥20°/90°/180°,

18、头部段（上/下）≥60°/90°。

★19、具备一键复位功能。

20、人体工学底座设计，提供手术团队绝佳的脚部空间，以减少冗长手术带来的疲劳感。

21、电动油压刹车系统，可轻易将床台固定于任何平面或倾斜角度小于10度的斜面上。

22、底座采用高强度ABS工程塑料制作，多层渗透工艺，抗撞击，耐酸碱，抗腐蚀，易清洁。

23、每台标准配置:

1、头板……1个2、手架 ……1对3、脚板 ……1对4、记忆床垫……1套5、麻醉幕帘架 ……1套 6、手控器……1个 7、肩部手术架……1套

8、悬空手架……1套 9、腰托……1对 10、束身带……1条