高压灭菌锅技术参数：

*1生产厂家须具有特种设备（压力容器）制造许可证。

2.容量:50L, 立式结构,底部带脚轮  可放入直径30CM,高度60CM的灭菌架。

3.灭菌腔材料:SUS304不锈钢。

4.开盖方式：手旋式开盖，自感应连锁装置（机械式连锁装置），连锁可靠性强于电子式连锁装置。

5时间范围:灭菌时间:1-999分钟,融化时间:1-999分钟,保温时间:1-9999分钟。

*6温度和压力: 最高工作温度≥135℃  设计压力0.3Mpa,安全阀起跳压力≥0.29Mpa 。

7.记忆存储系统:可记忆存储20条灭菌程序。

*8.六级排汽方式：灭菌结束完成后，排气阀可按设定的六级排汽速度排汽，同时在排气过程中排汽速度可随时进行手动调整，优于传统的全排，不排，微排等排气方式。

9.集汽瓶：内置双蒸汽集汽瓶，不会影响周围环境，前置集汽瓶，方便使用。

*10.防烫设计:腔盖、台面由热绝缘塑料制成，可以防烫。

12.采用“Smart II”级新型智能化微电脑系统,功能强大，实现了灭菌过程的全自动控制。

13.饱和蒸汽监测：系统自动监测冷空气排放情况，确保纯蒸汽的灭菌环境，保证最佳灭菌效果。

14.检验接口：提供温度、压力校验接口，方便进行校验，可搭配3Q验证转接头，最多可同时接入15根温度探头。

15.具有两种及以上灭菌模式，包含液体，固体等灭菌。

16.仪器的操作需要简便人性化：压力表前置，废水壶前置，仪器节省空间。

17．附件:不锈钢提篮3个。

18.安全装置：

防烫设计  自感应安全联锁装置  缺水保护  过压双重保护  过温与升温保护:过流,短路保护,漏电保护  闭盖检查系统  后台安全测试程序

19.节省空间：实验室位置有限，要求仪器占地面积低于0.26平方米(长*宽)。

*20.鉴于高压灭菌器是特种设备,生产由国家严格管控.生产厂家必须是正规的高压灭菌器生产厂家（生产厂家具有医疗器械（灭菌设备）生产许可证）,具有医疗产品注册证。