GD350-B4、B4A

高频电刀主要特点

- 本机输出全悬浮，具有两个相互独立和隔离的CF型防除颤应用部分（单极和双极），是一种综合型医用电手术设备。

- 本机用于需要切割和/或凝血的各类外科手术，包括普外、泌尿、妇科、肛肠、骨科、胸外、心脏、肿瘤等科别，配以合适附件还可应用于宫腔镜、腹腔镜、膀胱镜等内窥镜手术。

- 本机为恒功率电刀（单极100Ω～2000Ω，双极25Ω～100Ω）：在正常人体阻抗范围和正常手术所需功率范围内，平均输出功率不随阻抗变化或变化较小。它可保证高低阻抗下切割效果均较佳。可适应需要大功率的某些手术（如汽化手术、截肢手术）。

- 具有单极纯切、混切1、混切2、混切3、单极凝和双极凝等工作模式，单极和双极的工作频率（主频率）均为512kHz。

- 单极纯切：额定功率（额定负载）350 W（500Ω）。

- 混切1：250 W（500Ω）；混切2：200 W（500Ω）；混切3：120 W（500Ω）。

- 单极凝：120 W（500Ω）；双极凝：B4——50 W（100Ω）、B4A——80 W（100Ω）。

- 采用三路输出方式：单极手控输出、单极脚控输出（或单极第二手控输出）和独立的双极脚控凝输出。

- 采用APFC电路，能更好的适应电压不稳或者大波动，保证稳定高效的输出。

- 采用CPU控制，记忆上次手术时最佳功率，当再次开机时可复现上次功率设定值。

- 单极切、凝和双极凝具有独立的功率设定和显示装置，手术过程中不必进行单极、双极模式转换。

- 每次开机时，内设软件检测系统对设备参数进行自检，视情形进行自修复、或显示错误代码、停止输出等功能。

- 采用极板接触质量检测系统对双片极板接触质量进行全程监测，一旦发现短路、开路、接触电阻太大或接触质量降低，立即发出声光报警，切断输出。

- 采用断线自检技术，全程对极板连线进行检测，一旦发现断线情形，立即发出声光报警。

- 保护：本机具有开路、短路、过功率、过电流自动保护功能。

- 本机对输出功率实行双重采样和双重控制，在单一故障（如一种采样/控制失效）状态下，输出功率仍然维持在标准规定范围内，因此大大提高了输出的稳定性和手术的安全性。（双重闭环控制）

- 采用先进功率器件和高效开关电路制作电刀的高压电源和高频功放，使电刀的高效性和可靠性得到保证。

- 允许连续使用，允许长时间开路和短路。

- 冷却方式：自然冷却，无风扇。

- 可选用附件齐全（各种中性电极、普通手术电极、密封手术电极、可高温消毒手术附件等），适应各种手术需求。

- 安全指标符合国家标准《GB9706.1医用电气设备第一部分：安全通用要求》及《GB9706.4医用电气设备 高频手术设备专用安全要求》。

- 供电电源：单相AC220V±22 V，50Hz±1 Hz，≤3.5A。

- 主机尺寸：456mm（D）×382mm（W）×186mm（H）。

- 主机净重：11.5kg。

- 运行条件：环境温度：5℃～40℃，相对湿度：≤80%RH，大气压力：86.0kPa～106.0kPa。

0123

本机通过了欧盟的安全标准认证，证书号