新生儿黄疸治疗箱技术参数

- 产品名称： 新生儿黄疸治疗箱  数量：_4____台

- 基本要求：

1.箱温控制，肤温监测，LED显示；

*2.具有双面辐照功能，上灯箱光源、下灯箱光源均为LED光源；

3.具有光照治疗时间计时功能；

4产品具有自检功能，多种故障报警提示；前面板具有温度校正功能；

5.具有肤温传感器脱落报警提示功能；

*6. 婴儿床可从侧面拉出；两侧和正门的有机玻璃可打开；具有正门独立锁定装置；

7.自然风道加湿；抽拉式水箱 ；

8.采用永磁无刷直流电机驱动热循环，能有效的控制温度。

三、基本配置：

上箱体（含上灯箱、控制仪、婴儿床）及下箱体（含下灯箱、储物柜）。

四、主要技术参数：

1.工作电源：AC220V/ 50HZ

2.输入功率：≤600VA

3.控温方式：箱温控制，肤温监测

4.控温范围：25℃~34℃

*5肤温显示范围：5℃~65℃

6.黄疸箱温度显示的平均值与实际黄疸箱温度平均值之差：≤±0.8℃

7.皮肤温度传感器精度：±0.3℃

8.床面温度均匀性：≤0.8℃

9.婴儿舱内噪声：≤55dB（A）

10.故障报警：超温、传感器、偏差、风机、断电、系统报警等

11床面上有效表面内的总辐照度：≥2.0mW/cm² （上灯箱光源为LED）

12.床面上有效表面内的胆红素总辐照度平均值：≥1.5mW/cm² （上灯箱光源为LED）

13.床面上有效表面内的最高胆红素总辐照度：2.2mW/cm² （上灯箱光源为LED）

14.床面上有效表面内的胆红素总辐照度均匀性：>0.4

15.黄疸治疗光源主波长：420nm-470nm