婴儿辐射保暖台技术参数

一．名称：婴儿辐射保暖台      数量：_7____台

二．技术要求：

1具有预热、手控、肤温三种温度控制模式；具有设置温度与皮肤温度分屏显示功能；

*2.具有双CPU控制系统、独立超温切断装置的三重超温保护；具有肤温传感器脱落保护功能；

3.具有辐射箱水平角度与婴儿床的倾斜角度可调功能；

4.婴儿床四周的有机玻璃档板可向下翻转或拆卸；

5.具有温度数据储存功能；

6.婴儿床下可放置X光射线拍片盒；

7.具有APGAR评分计时功能；

*8.具有RS-232接口（标配）。

三.基本配置：

辐射箱，控制仪，婴儿床，机架，皮肤温度传感器，输液架，托盘。

四.主要技术参数：

1．工作电源：AC220V/ 50HZ

2．输入功率：≤600VA

3．控温方式：预热、手控、肤温三种控制

*4．肤温控温范围：32℃~37.5℃；肤温显示范围：5℃~65℃

5．控温精度：≤0.5℃；皮肤温度传感器精度：±0.3℃内；床面温度均匀性：≤2℃

6．辐射箱水平角度：0°~90°双向转动

7．婴儿床倾斜角度：可调

8．APGAR评分计时：运行至50″～1′、4′50″～5′、9′50″～10′时发出声提示

9.故障报警：超温、偏差、传感器、断电、设置、检查、系统等