婴儿培养箱（带湿度）主要技术参数

一．名称：婴儿培养箱      数量：__8___台

二．技术要求：

1具有箱温和肤温二种温度控制模式；具有湿度数码显示和湿度控制功能功能；

*2设置温度、箱内温度、皮肤温度、设置湿度、箱内湿度同一面板内分屏数码显示；

3双CPU控制系统、独立超温切断装置的三重超温保护；

4产品具有自检功能，多种故障报警提示；

5嵌入式集成传感器盒、抽屉式水箱；嵌入式集成湿度传感器；

6水箱采用PES塑料制作，整体水箱可以直接采用“高温高压”法消毒；

7采用进口有机玻璃；双层恒温罩，自动风帘装置；

8蜗壳风道及交、直流离心式电机产生增压，整体铝水槽；

9前面板具有可修正温度功能；

10肤温传感器具有脱落保护功能；

11婴儿舱关门时具有自动锁定功能；

12具有RS-232接口（标配）；

13采用低噪音的直流电机

三.基本配置：

主机（含婴儿舱、机箱、控制仪）输液架及托盘，机柜，皮肤温度传感器。

四.主要技术参数：

1控温方式：箱温和肤温二种温度控制

2设置温度、箱内温度、皮肤温度、箱内湿度、设置湿度同一面板分屏数码显示；

3箱温控制范围：25℃~37℃（跨越模式37~39℃）

4皮肤温度控制范围：34℃~37℃（跨越模式37~38℃）

* 5箱温和肤温显示温度范围：5~65℃

6升温时间：≤30min

7培养箱温度与平均培养箱温度之差：≤0.5℃

8平均培养箱温度与控制温度之差：≤±1.0℃

9温度均匀性（床垫处于倾斜位置）：≤1.0℃

10皮肤温度传感器精度：±0.2℃内

11婴儿床倾斜角度：可调

*12婴儿舱内噪声：≤45dB

13故障报警：断电、空气循环风扇故障、传感器故障、偏差、超温、传感器盒放置错误、水箱放置错误、缺水、系统故障等

*14湿度数码显示范围：0%RH～99%RH

*15湿度控制范围：0%RH～90%RH

*16湿度控制精度：±5%RH内

*17湿度数码显示精度：±5%RH