血 液 回 收 机

设备基本技术指标和参数：

- 工作电压：AC 220V，50Hz；功率（最大）：280VA；

- 工作环境温度：5℃-40℃；相对湿度：≤80%；

- 离心机转速：5600转/分；

- 噪声：≤55db；

- ※产品技术拥有自主知识产权

- ※一泵三夹结构。

- ※泵速可调，液体滚压泵流量：200—1000毫升/分，分级可调，每档50毫升增减。

- ※独具有血液回收罐“小罐”操作程序，及相关配套耗材。

- 血液回收处理过程：根据临床实际情况，设有手动模式、自动模式、半自动模式和紧急处理模式，可以随意转换，满足临床不同手术出血的需要。

- 操作平台：中文显示，显示时时工作状态，同时自动显示回收量、清洗量及报警内容，机器设有统计平台具有断电保护功能。

- 多功能：能回收95%以上的血细胞。可将血液分离成浓缩红细胞。

- 处理速度：三分钟可处理回收250ml浓缩血细胞。

- 多重安全监测：精密断流监测及血层监测传感器，安全报警，泵超负荷报警和压力检测报警等，噪音小，操作安全、简便。

- 断电保护：电源忽然切断时，设备自动记忆当前数据，再次开机后可继续进行原流程，同时具备防静电干扰。在没有电源的情况下可以手动操作液体滚压泵，完成血液清洗。

抗腐蚀：机器技术部件经过特殊工艺制作，可以有效抵御潮湿环境的侵蚀。

临床应用参数：

- 回收机的红细胞回收率不低95%；

- 血液经回收机处理后红细胞压积：≥50%。

- 抗凝剂清除率：＞98％。

- 破碎细胞、游离血红蛋白、炎性因子等有害物质清除率＞98％。