浏阳市人民医院仪器设备购置申请表

申请科室：  感染科    科主任签字：刘波     时间：2019年08月20日

| 设备名称 | 生物安全柜（外排式） |  |  |  |  | 数量 |  | 4台 |  | 国产√□ 进口□ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 推荐品牌2家以上 |  |  |  |  |  |  |  | 预算金额 |  | 9.5 |  |  |
| 经费来源 | 医院√□ 基金□ 特殊款项□ |  |  |  | 科室使用联系人及手机 |  |  |  |  | 13975834796 |  |  |
| 同类设备其它医院采购价格 | 医院名称 |  | 科室 |  |  | 品牌型号 |  |  |  |  |  | 价格 |
|  | 湘雅一医院 |  | 检验科 |  |  | BSC—1304ⅡB2 |  |  |  |  |  | 9.5万元 |
|  | 湖南省人民医院 |  | 检验科 |  |  | HF1500LCB2 |  |  |  |  |  | 9.6万元 |
|  | 浏阳市人民医院 |  | 检验科 |  |  | BSC—1300ⅡA2（内排式） |  |  |  |  |  | 5.3万元 |
| 设备主要功能用途 | 用于实验室的主要隔离设备，通过负压过滤排风，防止有害悬浮颗粒的扩散， |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 防止操作者和环境暴露于实验过程中产生的生物气溶胶环境中。以保证生物安 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 全和环境安全。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申购理由 | 感染科结核病痰培养、痰涂片、结核病耐药检测室、结核病分子诊断室（PCR） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 均是结核病相关的检验，而结核病传播途径主要以经空气飞沫传播为主，为保 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 证检验人员职业安全、生物安全及环境安全，特申请购置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年经济效益预测 （此项填报务必科学客观，将作为医院季度质量考评设备使用率考核的重要依据） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备使用年限 | 5—10年 | 年使用量 |  |  |  |  | 小时/样品数/人次数 |  |  |  |  |  |
| 收费情况 | 医保收费□ 待申请收费□ 自费收费□ 不收费√□ 收费标准： 0元 其它情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年总收入 | 0万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备耗材情况 | 产品名称 |  |  | 规格型号 |  |  |  |  | 单价 |  | 备注 |  |
|  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专用□ 开放□ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专用□ 开放□ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专用□ 开放□ |  |
| 科室会议讨论记录及结果： 参会人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、单价5万元以上的仪器设备需填写此表

2、需求功能不明确者原则上不予立项

3、除市场独有产品外，推荐品牌必须2家以上，否则不予立项，也可以不推荐品牌

4、其它医院同类设备询价需提供三家以上，否则不予立项

生物安全柜技术参数

- BSC-1304IIB2技术参数

- *制造企业通过IS09001-2015质量管理体系认证及ISO13485：2016医疗器械质量管理体系认证,并同时拥有美联邦NSF/ANSI49、欧盟EN12469、德国莱茵TUV等生物安全柜的认证,并且该型号安全柜具有中国CFDA颁发的三类医疗器械注册证。垂直层流负压机型,气流100%排放 。

- 安全柜箱体为SUS304全不锈钢，圆弧角(R10)内胆整张不锈钢钢板一体成型;四面双层结构使工作区在负压通道包围之下始终处于负压状态,确保无污染泄漏。

- 整体式可移动不锈钢工作台面和容量>4000ml的集液槽，下设排污阀门，方便收集泼贱液体和清洗消毒。

- *滑动前窗采用进口技术的卷簧悬挂系统，，使用大于6MM厚的安全玻璃能可任意定位，升降自如，免维护，关闭后便于灭菌处理。（专利号：ZL97235425.5）。

- *移门玻璃可进行全幅清洁，使用更安全可靠。

- 防泄漏安全测试：a、柜体防泄漏:保持安全柜内气压在500Pa±10%条件下,柜体无任何泄漏。B、送排风高效过滤器防泄漏：可扫描检测过滤器在任何点的漏过率不大于0.01%;不可扫描检测过滤器在任何点的漏过率不大于0.005%

- *电机风机系统: 采用进口的直流电机风机机系统，精确有效的控制系统的运行状态。

- 直流电机与LED照明灯等节能技术的运用，使安全柜的是实际运行功耗下降50%,

- 工作区内设有污水排放控制阀、左右各一个超载保护功能的防水插座，排风阀（全不锈钢材质）采用进口调节执行器与变频反馈信号自动联动，使工作区风速稳定，避免造成由于风阀开启程度和风机送风变化，而产生工作区气流紊乱、外泄气溶胶的危险

- *工作窗口吸入风速：≥0.55m/ｓ，采用无阻碍回风专利技术（专利号： ZL200520140353.8）

- 送、排风高效过滤器采用进口(HV公司)滤纸，为铝框无隔板结构，对0.12um的尘埃颗粒捕集效率99.999%.超高效过滤器是在无尘厂房内，由进口的生产线加工而成，并经过严格的测试。超高效过滤器是生物安全柜的核心部件，自行生产，无需外购，安全柜的品质得以保证

12、*在送风和排风系统都设有“阻泄露”专利技术的优质ULPA过滤器，确保达到洁净度ISO4（10级）。（专利号：ZL200520140347。2）

13、隔离操作面10°倾斜设计，更符合人体工学，使操作着更舒适。

14、外形尺寸：W1500 mm *D795 mm *H2050mm   工作区尺寸：W1304 mm*D630 mm*H630 mm

15、配备多重安全报警系统：a、过滤器阻塞报警 b、送风机过载报警c、工作窗开启上下限位报警(与照明控制联动) 。

16、噪音≤65dB

17、洁净等级： ISO 4级 （10级）       过滤效率：0.12um99.9995%

18、*大屏LCD彩色人机对话界面，轻触按键操作。液晶屏实时显示下降风速、吸入风速、过滤器使用寿命(绿\黄\红三色三色显示 )和堵塞报警、风机运行状况和故障报警、实时监测与显示机组运行时间等参数。具有紫外灯定时预约、温度显示(选配)和远程控制（选配）功能。