无创呼吸机技术参数

- 通气模式要求: 自主呼吸模式S；

时间控制模式T

自主呼吸与时间控制自动切换模式 S/T；

持续气道正压通气CPAP；

压力控制模式PC

平均容量保证压力支持功能AVAPS

AVAPS变化速率范围可调

呼气压力释放功能Bi-Flex

2. 参数调节要求：

2.1AVAPS

AVAPS速率：0.5-5cmH2O/分钟

IPAP 最小值： EPAP至IPAP最大值

IPAP 最大值： IPAP 最小至30cmH2O

目标潮气量:  200ml 至 1500ml

报警:      低潮气量（可以禁用）

IPAP吸气压力:  4-30 cmH2O；

EPAP呼气压力:  4-25 cmH2O

CPAP持续气道正压：4-20 cmH2O

2.2呼吸频率:  0-40次/分(PC/ST模式)

4-40次/分（T模式）

2.3吸气时间:  0.5-3.0秒

2.4 吸气压力上升时间0.1-0.6秒可调

2.5具备压力延迟上升功能0-45分可调

2.6  一体化加温湿化器，防水流倒灌技术

2.7  吸气触发与呼气切换方式:全自动跟踪调节

漏气补偿: 全自动漏气补偿，最大漏气补偿可达60L/min

2.8  监测参数要求：

吸气相高压, 呼气末低压, 持续气道正压，呼吸频率, 呼出潮气量, 呼出分钟通气量, 漏气量 ,吸呼比

2.9 报警功能要求:

窒息时间报警可调

低分钟通气量报警可调

低呼气潮气量报警可调

呼吸频率高报警可调

病人管路脱落报警可调

系统故障报警:内部故障

3. 临床软件：可记录呼吸事件：

窒息/低通气指数 (AHI)

阻塞性事件(OA)

开放性呼吸事件(CA)

低通气(H)

周期性呼吸 (PB)

微觉醒RERA

大量漏气(LL)

鼾声 (S)

4.电源要求:交流:100-240伏,50/60赫兹,最大1.2安培