电动产床技术参数

- 坐板、背板、接生辅助台三组一体化结构设计。

- 待产、分娩、手术、复苏、治疗、转运多功能一体。

- *进口品牌四电机动力驱动，（无任何液压部件）。

- *四方向电动调节：整体升降、倾斜、背板升降、腿板升降。

- 各方向动力推杆内置带有安全保护锣帽。

- 床总长：2000mm。

- *腿板（接生辅助台）长度可以在60cm范围手动伸缩调节，能在任意位置可靠停止。

- *腿板（接生辅助台）高度可以在10cm范围电动调节升降，可在任意高度位置停止。

- 床面宽度：不含护拦750mm，含护栏860mm。

- 床面最大高度：930mm。

- 床面最低高度：550mm，矮小身材产妇可直接上下床。

- 床垫为医用复合材料，厚度为80mm。床垫内部底基为厚度50mm的高强度橡胶海绵，上层为厚度30mm的高密度海面，表面为符合医学手术标准的复合材料，可常规清洗、擦拭、消毒。

- 头低脚高位倾斜角度：0---17°

- 头高脚低位倾斜角度：0---5°

- 护拦可以垂直自由升降收放，不占用操作宽度。

- 具有可靠的产妇用力脚蹬，可以调节脚的开度，并且不影响产妇上下床。

- 具有产妇腿托，可任意调节大腿开度和角度。

- 脚托方向可调360°并可在150mm范围上下调节高度。

- *产妇用力脚蹬、腿托可任意互换使用，无须使用时均可以拆下。

- 脚蹬和腿托均为直接插拔方式，方便助产士操作。

- 具有产妇用力握力搬手，可根据产妇臂长任意调节位置并牢固锁定。

- 手控开关，一键式操作，防水等级IP54。

- 背板升降角度范围：00 — +70°

- 整体倾斜角度范围：-17° — +5°（整体倾斜可实现0-----±17º）

- 坐板与背板电动配合调整可实现胎头入盆辅助助产动作。

- 可拆卸污物导流板，方便拆卸清洗。

- 垃圾分离系统，将固体垃圾与污水分离。

- 污物盒可拆卸。

- 整床为轻便结构设计，安装大脚轮，可方便轻松移动床体，并可以牢固锁定。脚轮直径：125mm。大直径脚轮增强了越障碍行驶能力。