高流量呼吸湿化治疗仪 技术参数

1.	适用范围： 儿童及成人

2.	病人连接界面： 鼻塞；人工气道连接管；面罩连接管。鼻塞要求有大中小型号的选择，连接管不产生冷凝水

3.	显示屏：彩色、高清、高分辨率 LCD显示屏。

4.	流量设置范围：10 — 60升/分。

5.	一体式超声氧浓度监测系统，无需氧电池耗材。氧浓度监测/设置范围：21%，25--95%。

6.	内置涡轮技术：无需空压机，无气源也可独立工作。

7.	气体温湿度设置：在31℃目标温度时>10mg/L

在34℃目标温度时>10mg/L

在37℃目标温度时>33mg/L

8.	湿化水罐自动注水功能。

9.	管路内置螺旋加热丝，具有加热和监测功能。

10.	可监测参数：气体流速，气体温度，气体氧浓度。

11.	报警功能：

呼吸管路连接异常，漏气，堵塞，氧浓度过高或过低，无法达到目标流量，水罐水量，无法达到目标温度，工作条件不合适，断电报警

12.	内置消毒功能：专用消毒管路。

13.	专用高流量的氧气流量计

14.	气体过滤功能

15.	带有可移动支架，方便转运