招标要求

一、设备名称：体外冲击波碎石机

二、数量：壹台

三、设备用途：主要用于泌尿系结石碎石治疗。

四、技术参数：

1、碎石系统

★⑴成熟的冲击波生器：透镜折射式电磁冲击波源。

⑵第二焦点高度130mm,可变焦，并提供注册证。

⑶第二焦点冲击波压力场参数：脉冲前沿≤ 0.5μS、脉宽≤ 1μS；

焦斑范围：径向±7.5mm，轴向-40mm～50mm；

⑸压缩声压峰值：20MPa～60MPa；膨胀声压峰值：≤5MPa；

⑹高压放电范围：11KV-16KV；

⑺高压脉冲电容储能范围：50J～128J

⑻具备冲击波高频高压系统，保证冲击波能量的稳定性。

2、B超定位系统

★⑴环冲击波源锥形多角度运动B超探头定位装置，具有电子自动测距功能，第二焦点距离电子数字直接显示；

⑵探头轴心延线与碎石焦点径向误差≤2 mm；

⑶探头表面与碎石焦点测距误差≤2 mm；

⑷电动的探头升降范围：25-125mm。

- 操作系统

★ ⑴整机配置独立的数控MCU系统、彩屏触摸屏控制台、摇杆运动控制系统，冲击波参数及运

行状态实时显示，带给用户舒适高效的操作体验。

⑵碎石时可选择连续触发，心电同步，单次击发等多种形式；

⑶碎石能量可无级调节；

⑷碎石触发频率范围：60～120次/分钟(1～2HZ) ；

⑸封闭式水加热，自动排气，恒温超温保护自动循环装置。

⑹整机采用24V直流控制，提高安全性和稳定性。

4、机械参数

⑴波源头采用导轨式滑道，波源转动角度范围：≥15°。

⑵治疗头三维运动幅度  升降：≥100mm、横向：≥80mm、纵向：≥80mm。机械传动系统的

最小调节精度  ≤1mm。

⑶测量与显示误差≤2mm

⑷治疗床有效载荷 ≥130Kg。

五、配置要求

⑴治疗床                              1台

⑵主机                                1台

（3）床边控制盒（10寸触控屏摇杆操作）    1台

( 4）冲击波源(电磁式声学透镜聚焦)         1套

( 5)电容箱(真空高压脉冲触发)             1套

( 6)冲击波高频高压发生器                1套

( 7)水处理系统                          1套

(8)B超定位装置                        1套

(9)硅胶水囊                            3个

(10)工具箱                              1套

六、技术服务要求

⑴维修响应时间：维修人员一小时内响应，24小时内到达现场。

⑵供货方保证质保期内设备开机率≥95％，提供全套技术资料、操作手册、维修手册，

提供专用安装、维修工具和日常维修工具。

⑶供货方保证提供系统安装调试，应用培训。整机保修一年。保修期结束后，还必须

提供设备的维护和维修服务。

⑷国内拥有30个以上的售后服务网点，提供地址、联系人、电话证明材料。

（5）提供省内30家以上的使用客户名单，以确保后期有良好的售后服务。

（6）提供生产厂家资质,CE认证，ISO13485质量管理体系认证，ISO9001质量管理体系认证，国家高新技术企业证书。