超短波治疗仪技术参数

技术参数：

1.工作频率： 27.12MHz， ± 1.35 MHZ。

2.输出功率： ≤200W（连续波）

* 3.输入功率： 600VA。

* 4.输出波形： 具有连续、脉冲二种波形。

* 5.脉冲调制频率：70Hz 、350Hz二挡。

* 6.治疗时间：分10、15、20、25、30min五档可调，允许偏差±1%达到预设时间后自动停止输出。

* 7.治疗功率：分五档可调，1至5档输出功率分别为24W，50W，90W，140W，200W，各档允差±20%。

* 8.显示方式：8寸彩色触摸屏  中文菜单操作简单快捷

* 9.操作：触摸屏直接操作

10.控制系统：微电脑控制,治疗参数记忆，记忆累计治疗时间

11定时功能:  1-30分钟 分档可调

12.电源： 220v±22v  50Hz

13.外形尺寸：480mm×470mm×1140mm，重量：50kg

* 14.设备具有A B 双路可切换，单路输出功能

* 15.永久电极板一套兼容多个部位使用，无需更换，使用更方便

* 16.本产品配备自动调谐功能，根据人体胖瘦不一，在治疗过程中移动，负载阻抗都会有影响，仪器带有15S自动调谐功能，无需手动调谐，能找到最佳负载点，且功率输出稳定。