生物安全柜主要技术参数

1、B2型，100%外排，噪音等级：≤65dB（A）对0.3μm（0.12）颗粒过滤效率≥99%

2、生物安全性：（1） 人员安全性：用碘化钾（KI）法测试，前窗操作口的保护因子应不小于1×105 , 产品安全性：菌落数≤5CFU/次 , 交叉污染安全性：菌落数≤2CFU/次

3、符合医药行业YY0569-2011生物安全柜产品标准；国家食品药品监督管理局核发的生物安全柜产品注册证

4、工作区采用四面（左右二侧、后部、底部）负压环绕设计工作区内；

5、柜体和支架可分离，合理的结构设计：安全柜过滤器和风机的维修、更换，都可在安全柜的前侧进行，更加方便、快捷。

6、具有预约定时功能，能自动设定安全柜定时开机、关机及紫外灯消毒时间，大大节省了工作时间，提高了工作效率；

7、前窗气流隔断设计：防止了气流通过前窗侧壁及上侧进行泄露，使试验更加安全；

8、优良的风机选用：风机的电机当安全柜在正常运行而不调整电机的速度控制，经过滤器的风压下降50%时，风机的排气量下降不超过10%

9、完善的报警系统：玻璃门不在安全高度报警，过滤器压力超高报警，气流波动报警：

10、安全的保护设计：对误操作均设置连锁保护，安全柜风机与玻璃门互锁，紫外灯与安全柜玻璃门、风机及照明灯互锁。