**自动脱盖离心机技术参数**

1、真空采血管自动脱盖。

2、适配器可拆卸，适用于100mm、75mm两种长度。

3、触摸屏控制、操作简便、显示直观。

4、采用交流变频电机，转速控制精度高，具有快速升、降速功能 。

5、采用电子门锁，安全性能强。门盖未关好，离心机不能启动；运行时门盖如果异常开启,自动停机。

6、最高转速： 4000 r/min，最大相对离心力：3370×g，最大离心管数： 120支(ɸ13×75/100mm)，转速精度:±30r/min。

7、定时范围: 1sec～60min59sec（LCD），温度设置范围： 15-35℃，温度控制精度：±3℃，整机噪音: ≤65dB(A)，电源: AC220V±22V 50Hz 10A。