光子治疗仪

1产品注册登记表的适应症：适用于消炎、镇痛，对体表创面有止渗液、促进芽肉组织生长、加速愈合的作用

2  光源材料：半导体固态光源（点阵芯片集成式）

3 峰值波长：红光：640±10nm

4光功率密度光源表面测量红光：≥8000mW/c㎡

5特定距离下照射的温升和光功率密度（在距离光杯口平面15cm处，室温26℃的条件下，照射15min，水膜最低温升及此时的光功率密度要求）温升≤2℃光功率密度≥40mW/c㎡

6最大治疗深度: 治疗仪最大治疗深度≥10cm

7有效照射面积（光功率密度≥40mW/c㎡时的实测有效治疗面积）≥250c㎡

8输出光功率（光杯口平面测量）≥8W

9能量调节方式:三级能量可调

10照射治疗模式:持续/脉冲照射治疗可选

11定时时间:可从0min～99min连续可调

12省内10家以上三甲医院的用户名单并提供联系电话。