亚低温治疗仪产品技术指标说明

| 产品名称 | 亚低温治疗仪 | 产品型号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要技术参数 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 参数值 |  |
| 1 | 供电电源 |  | a.c.220V，50Hz |  |
| 2 | 输入功率 |  | 降温400VA；升温600VA |  |
| 3 | 压缩机 |  | 压缩机 |  |
| 4 | 制冷量 |  | 800W |  |
| 5 | 降温速度 |  | 1.5℃/min |  |
| 6 | 噪声 |  | 小于55dB(A) |  |
| 7 | 体温设置 |  | 四档：33℃～34℃、34℃～35℃、35℃～36℃、36℃～37℃ |  |
| 8 | 水温设置 |  | 四档：4℃～10℃、10℃～15℃、15℃～20℃、35℃～40℃ |  |
| 9 | 复温功能 |  | 当水温设置在35℃～40℃这一档时，加热器工作，加热水箱中的水。 |  |
| 10 | 体温传感器测量范围 |  | 20℃～50℃；精度±0.3℃ |  |
| 11 | 水箱水温控制温度 |  | 4℃～40℃；精度±1℃ |  |
| 12 | 初次制冷时间 |  | 从25℃降至4℃不超过20min |  |
| 13 | 控制方式 |  | 单片机，连续制冷/升温，自动控温 |  |
| 14 | 磁力泵流量 |  | 12L/min |  |
| 15 | 报警 |  | 缺水自动报警、传感器脱落报警 |  |
| 16 | 显示 |  | LCD液晶独立显示 |  |
| 17 | 适用范围 |  | 主要用于脑损伤患者及高热患者的物理降温治疗。 |  |
| 18 | 外型尺寸 |  |  |  |
| 19 | 整机重量 |  |  |  |