下肢功能性电刺激系统

1、适用范围：该产品用于为上运动神经损伤或疾病造成的足下垂患者提供踝关节背屈。在迈步过程中，肌肉刺激器系统对患病腿部的肌肉进行电刺激以提供脚部背屈；肌肉刺激器系统可以改善步态，促进肌肉再训练，阻止或延缓废用性萎缩，维持或提高关节活动范围，并增加局部血流速度。

2、结构与组成：由主机（平板电脑）、控制器（无线）、下肢电刺激组件（含护套、电刺激器）、电极和足底触发器组成。其中下肢电刺激组件为2通路输出，同时对应刺激胫前肌、股四头肌或腘绳肌。

3、操作与显示：平板电脑可进行模式选择设置、动作方案设置、刺激参数设置和患者使用数据统计。控制器和电刺激器之间采用无线通讯技术，控制器为中文菜单显示屏，可控制电刺激输出大小，且内置多种刺激程序，刺激强度用数字表示，实时显示电刺激状态及设备硬件情况。

4、模式种类：分为治疗模式、步行模式、坐站模式。治疗模式，在使用者站、坐或躺时进行电刺激，促进肌肉再学习，预防和延缓下肢肌萎缩，保持和改善膝关节、踝关节活动范围；步行模式，足底触发器自动感受足底压力，控制器智能判断步行周期的支撑相和摆动相，按照自然步态要求，按需刺激胫前肌、股四头肌和腘绳肌，辅助完成步行功能；坐站模式，按需刺激股四头肌，稳定膝关节，完成坐-站转移。

5、下肢电刺激组件包含大腿电刺激组件和小腿电刺激组件。

6、电刺激参数：电刺激系统在负载电阻0～1500Ω时最大输出电压≤120V；电刺激系统的输出电流：0～80mA可调，步距1mA可调；电刺激系统在负载电阻10Ω～1500Ω下的电流变化率≤10%；波形：双向正负双脉冲；电刺激系统的输出脉冲宽度：50μs～300μs可调，步距50μs可调；对称脉冲波脉冲间隔：50us； 电刺激系统的脉冲刺激周期：100ms～20ms可调，步距1ms；脉冲刺激频率：10Hz～50Hz可调。

7、具有自主知识产权的软件著作权（包括：计算机软件著作权登记证书、软件产品登记证书