床旁电子支气管镜参数

- 整体要求

- 国产，价格小于15万

- 包含大小两套便携显示器

- 可靠的售后服务

- 操作部

1、采用电子成像技术

2、视场角≥90°

3、插入部外径：≤ 5.2 mm

4、最小吸引孔道内径≥2.6 mm

5、工作管有效长度≥600mm

6、软性工作管，工作管前端可控制弯曲，前端弯曲角度：向上≥180°，向下≥130°

7、具备拍照、录像功能

8、配备便携式测漏器、测漏盖，可随时进行测试，确保消毒彻底

9、自带光源，具备防雾功能，无需预热

10、密封要求：操作手柄完全密封防水，达到IPX7要求

- 显示器

1、显示分辨率至少为800（RGB）X480

2、便携显示器采用可充电电池，连续使用时间不低于180分钟

3、便携显示屏可以上下倾斜0-160°；左右旋转0-300°

4、具有视频同步输出功能，配合外接监视器使用

5、提供软件终身免费升级服务

6、光源照明亮度分级调节，优化图像质量

7、图像真实性：应无明显几何失真

- 连接方式

1、显示器与操作部采用平面触点式连接方式，连接面平整易清洁，可直接清洗消毒

2、显示器与操作部的装卸快捷、可靠