强生低温等离子器维保采购项目招标文件 (第二次)

一、项目名称：强生低温等离子器维保

二、采购预算（最高上限价）：

| 科室 | 设备名称 | 数量 | 计量单位 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应室 | 强生低温等离子器维保 | 3 | 年 | 30000 | 90000 |

三、服务期限：3年。

四、付款方式：乙方应向甲方提供合法的发票，凭使用科室提供服务考评结果及设备科签字确认的维保验收单每半年支付一次维保费用，服务期满半年后支付该年度维保费的50%。

五、评标办法：竞争性议价，现场需二次议价。

六、投标人的资格要求

（一）基本要求

1、营业执照（需备注三证合一或五证合一）

2、法定代表人身份证明

3、法定代表人授权委托书（如有）

（二）其它要求

1、母公司及其控股子公司不能同时参与本项目的申请。

2、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一包投标或者未分包的同一项目投标。

3、与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人。不得参加投标。

4、本项目不接受联合体投标。

5、其他说明:“法定代表人”即“负责人”。

七、采购需求

（一）强生ASP过氧化氢低温气体等离子灭菌系统年度保养服务：含所有一年二次的维护保养及维护保养所需配件、耗材费用。中标负责设备故障维修所需的人工成本费用，所需维修配件由采购人另行购买，中标人不得计算维修人工成本。

（二）维保技术参数：

1、提供每年两次的详细设备预防性维护保养计划：根据计划在保修服务期内定期做预防性维护保养，并提供符合技术要求的详细保养记录报告。定期维护保养内容包括但不限于：

1.1半年度保养：

（1）更换备件：更换真空油 、油雾过滤器替换滤芯等。

（2）全套的电器校准(OQ)测试：包括交直流电源输出测试、数模转换测试、加热器电阻值及电压测试、温度测试、等离子测试、漏气率测试、注射系统测试、空气压缩机输出测试、打印机测试等。

（3）清洁设备：包括蒸发盘、灭菌舱及舱门、空气滤芯及面板、储水罐清洗除尘等。

1.2年度保养：

（1）更换备件：更换真空油、油雾过滤器替换滤芯、接触式转换器更新组件、HEPA过滤器、搁架固定扣、电极后側塑料挡圈、舱门密封圈等。

（2）全套的电器校准(OQ)测试：包括交直流电源输出测试、数模转换测试、加热器电阻值及电压测试、温度测试、等离子测试、漏气率测试、真空表校零检测、注射系统测试、空气压缩机输出测试、打印机测试等。

（3）清洁设备：包括蒸发盘、灭菌舱及舱门、空气滤芯及面板、储水罐清洗除尘等。

1.3其它常规保养内容，每三个月一次的工程师电话或现场技术回访。

2、 维修服务：

2.1保修设备在合同期内中标人不限次数提供维修服务，如需更换备件，则设备备件由采购人另行购买，投标人对备件价格提供优惠率不低于8折，投标人不得另行计算人工费用。

2.2中标人以提供服务热线, 享受优先派工和故障维修备件的优先使用权，合同期内故障报修响应时间≤4小时；工程师到场维修时限≤24小时。单次故障维修时间不超过三个工作日。

2.3要求投标人持有至少1名本设备制造厂家工程师培训合格的服务资质，中标人的现场服务工程师必须与投标文件中的工程师一致。

2.4供应商必须确保保修期内更换的配件及提供的易耗耗材均为原厂全新配件，安装完毕后达到设备新装标准。

2.5投标人保证甲方一年开机率达到95% ，即每年停机不超过13个工作日。若此开机率由于中标人的原因未能达到，导致设备开机率低于95%，按1：7的比率延长保修期。

2.6提供服务的制造商应具有经校正的所保修保养设备的专业维修工具、仪器。

2.7在保修服务期内免费提供设备的软硬件安全升级（非功能性软件），以提高设备的安全性和性能。并提供所有升级资料和记录。

2.8中标人需做好每次保养、维修记录，由使用科室和设备科工作人员签字，保养、维修记录按每半年整理造册交采购人存档。

（三）其它要求

1、合同期内，医院将对中标人的服务质量进行考核（包括：开机率、故障响应时间、故障排除时间及维保服务条款履行情况等），若考核不合格，医院可解除合同并有权要求中标人赔偿由于设备停机造成的直接和间接损失，每半年为一个考核周期。

八、投标文件编制要求

1、投标文件必须采用胶装成册，一式三份（一份正本，两份副本）。投标文件制作格式见附件1。

2、投标文件必须加盖投标单位公章和法人代表签字或委托代理人签字，并用密封袋密封，密封袋上也必须加盖投标单位公章，否则作废标处理。

九、投标截止时间、开标时间及地点：

1、投标截止及开标时间：2025年11月13日09:00，超过截止时间的投标将被拒绝（★）。

2、开标地点：浏阳市人民医院中央区四楼二会议室

逾期送达或未送达指定地点的或未按招标文件要求密封的投标文件，招标人可拒绝接收。投标人法定代表人或授权委托人须亲自到场参加投标。

十、有关此次招标事宜，可与下列人员联系：

联系电话：李女士：0731-83620086  宋先生：0731-83605784

浏阳市人民医院

2025-11-6

附件1：投标文件制作格式

投 标 文 件

采购项目名称：________________

投标单位：________________（公章）

# 企业法人营业执照注册号：________________

# 投标人或委托人:：_____（投标文件封装表面现场签名）

# 投标人或委托人联系电话：____（投标文件封装表面现场签名）

# 投标日期：________________（投标文件封装表面现场签名）

年  月  日

投标文件组成

- 营业执照（需备注三证合一或五证合一）

- 法定代表人身份证明（彩印）

- 法定代表人授权书(委托代理人参加开标) （彩印）

- 报价文件

五、  供应商认为需要提供的其它资料

一、营业执照（需备注三证合一或五证合一）

二、法定代表人身份证明书（彩印）

供应商名称：

注册号：

注册地址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

经营范围：主营： ；兼营：

姓名： 性别： 年龄： 系（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

| 法定代表人身份证（正面） | 法定代表人身份证（背面） |
| --- | --- |

供应商名称（盖单位章）：

日期：年月日

三、法定代表人授权委托书（彩印）

本人（姓名、职务）系 （供应商名称）的法定代表人，现授权（姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义：签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）响应文件，其法律后果由我方承担。

委托期限： 。

代理人无转委托权。

本授权书于年月日签字生效，特此声明。

附：法定代表人身份证明

| 法定代表人二代身份证复印件（正面） | 委托代理人二代身份证复印件（正面） |
| --- | --- |
| 法定代表人二代身份证复印件（反面） | 委托代理人二代身份证复印件（反面） |

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

日期：年月日

注：授权代表递交此授权委托书并附法定代表人身份证明参加开标（授权代表由法人本人担任的，仅需提供法定代表人身份证明）。

四、报价文件

投标人名称（公章）：____________________________________

| 一 | 项目名称 |  |
| --- | --- | --- |
| 二 | 总投标报价 | 小写： 大写： |
| 三 | 备 注 |  |

注：本项目采用费用包干方式，供应商应根据项目要求和现场情况，详细列明项目所需的设备（软件开发）及材料购置，以及产品运输保险保管、项目安装调试、试运行测试通过验收等所有人工、管理、财务等所有费用，如一旦成交，在项目实施中出现任何遗漏，均视为包含在报价中，采购人不再支付任何费用。

供应商（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人签字：

日期：         年    月   日

- 供货商认为的其它资料