关节镜及手术器械项目招标文件（第一次）

一、项目名称：关节镜及手术器械

二、采购内容及预算（最高上限价）：

| 科室 | 项目名称 | 计量单位 | 数量 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 手术室 | 关节镜及手术器械 | 批 | 1 | 250000 |

三、付款方式：乙方应向甲方提供合法的发票，甲方凭发票分三次付款。乙方对产品进行安装并调试验收合格后次月，甲方按发票支付货款总金额的50%，六个月后，如没有出现质量问题，再支付总金额的40%，余款10%在验收合格满  （乙方提供产品质保期的年限）年后付清。

四、交货时间：自合同签订之日起30天内安装调试完毕。

五、评标办法：竞争性议价，现场需二次议价，整体折扣最低的单位为中标单位，按总价的折扣率核算至单项单价。

六、投标人的资格要求

（一）基本要求

1、营业执照（需备注三证合一或五证合一）

2、法定代表人身份证明

3、法定代表人授权委托书（如有）

4、基本账户信息

5、设备配置清单

6、采购需求偏离表（提供投标产品技术参数佐证资料）

7、投标人须提供“医疗器械经营许可证”或“医疗器械经营备案凭证”、制造商须提供“医疗器械生产企业许可证”、“医疗器械经营许可证”及国家药监部门颁发的“医疗器械产品注册证”或“医疗器械生产备案凭证”

8、投标人所投产品如为进口产品，还需提供生产厂商（制造商）或经销商或代理商出具的针对本项目的授权书。

（二）其它要求

1、母公司及其控股子公司不能同时参与本项目的申请。

2、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一包投标或者未分包的同一项目投标。

3、与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人。不得参加投标。

4、本项目不接受联合体投标。

5、其他说明:“法定代表人”即“负责人”。

七、技术指标

（一）适应范围及功能需求：肩关节、膝关节、踝关节等关节镜手术

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 规格 | 技术参数 | 上限报价单价 | 上限报价总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 关节镜 | 1 | 把 | 175×Φ4，30° | 1.直径4mm，工作长度175mm，视野方向30°，视场角105°，景深4mm-80mm。 2.与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料06Cr19Ni10制造，该材料化学成分符合YY/T0294.1-2016。 3.镜体采用优质不锈钢材质，超强耐腐蚀。采用蓝宝石镜头，持久耐磨。 4.无球形畸变，不失真、高透亮度、高光传导效率、视野清晰、视场明亮。 5.产品适用高温高压、低温等离子灭菌，满足多种灭菌需求。 6.配有转换接头可与STORZ、OLYmmPUS、WOLF、ACmmI等所有主流导光束连接。 | 5400 | 5400.00 |  |
| 2 | 6.0mm高流量诊断套管，双阀，可旋转 | 1 | 把 | 175×Φ6 | 1.工作长度142mm，插入部分最大宽度6.1mm，器械通道最小宽度4.2mm。 2.与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料06Cr19Ni10制造，该材料化学成分符合YY/T0294.1-2016。 3.焊缝处应无凹凸不均匀、脱焊、堆焊或明显的麻点现象。 4.产品适用高温高压、低温等离子灭菌，满足多种灭菌需求。 5.镜鞘与关节内窥镜、闭孔器配合定位可靠，无松动现象。 6.锁止后密封性能良好。 | 3780 | 3780.00 |  |
| 3 | 4mm关节镜用穿戳器，金属 | 1 | 把 | 175×Φ4.2，尖头 | 1.工作长度175mm，插入部分最大宽度4.2mm。 2.与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料12Cr18Ni9制造，该材料化学成分符合YY/T0294.1-2016。 3.采用优质不锈钢，超强耐腐蚀。 4.产品适用高温高压、低温等离子灭菌，满足多种灭菌需求。 5.焊缝处应无凹凸不均匀、脱焊、堆焊或明显的麻点现象。 | 432 | 432.00 |  |
| 4 | 直探针，金属 | 1 | 把 | 115 | 1、工作长度115mm，头端长3mm，手柄为三角柄，符合人体工学设计，2.与人体接触部位材料采用1.4021不锈钢材料，应符合EN 10088-1:2014《Stainless Steels – part 1：List Of Stainless Steels》标准的规定，1.4021材料热处理硬度为390HV0.2－520HV0.2。3.可见头端刷光处理，工作长度内表面粗糙度Ra不大于0.4umm； | 928.8 | 928.80 |  |
| 5 | 香蕉刀 | 1 | 把 | 110，香蕉形 | 1、工作长度110mm，刀头为香蕉形，刀头有齿。2.与人体接触部位材料采用1.4034不锈钢材料，应符合EN 10088-1:2014《Stainless Steels – part 1：List Of Stainless Steels》标准的规定，1.4034材料热处理硬度为420HV0.2－700HV0.2。3.可见头端刷光处理，工作长度内表面粗糙度Ra不大于0.4umm； | 1072.8 | 1072.80 |  |
| 6 | 篮钳，鸭嘴状，上翘 | 2 | 把 | 125×3.2，鸭嘴，上翘 | 1、工作长度125mm，咬切口宽度3.2mm，钳头为鸭嘴形，杆部为直型，头部上翘20°。2.与人体接触部位材料采用1.4034不锈钢材料，应符合EN 10088-1:2014《Stainless Steels – part 1：List Of Stainless Steels》标准的规定，1.4034材料热处理硬度为420HV0.2－700HV0.2。3.可见头端刷光处理，工作长度内表面粗糙度Ra不大于0.4umm； | 5688 | 11376.00 |  |
| 7 | 篮钳，鸭嘴状，左弯 | 2 | 把 | 125×3.2，鸭嘴，左弯 | 1、工作长度125mm，咬切口宽度3.2mm，钳头为鸭嘴形，杆部向左弯曲15°。2.与人体接触部位材料采用1.4034不锈钢材料，应符合EN 10088-1:2014《Stainless Steels – part 1：List Of Stainless Steels》标准的规定，1.4034材料热处理硬度为420HV0.2－700HV0.2。3.可见头端刷光处理，工作长度内表面粗糙度Ra不大于0.4umm； | 5688 | 11376.00 |  |
| 8 | 篮钳，鸭嘴状，右弯 | 2 | 把 | 125×3.2，鸭嘴，右弯 | 1、工作长度125mm，咬切口宽度3.2mm，钳头为鸭嘴形，杆部向右弯曲15°。2.与人体接触部位材料采用1.4034不锈钢材料，应符合EN 10088-1:2014《Stainless Steels – part 1：List Of Stainless Steels》标准的规定，1.4034材料热处理硬度为420HV0.2－700HV0.2。3.可见头端刷光处理，工作长度内表面粗糙度Ra不大于0.4umm； | 5688 | 11376.00 |  |
| 9 | 左反向篮钳，2.3mm | 2 | 把 | 115×2.2，反咬切 | 1、工作长度115mm，咬切口宽度2.2mm，钳头为反咬切方形，咬切口在左侧，适用于切割半月板前角。2.与人体接触部位材料采用1.4034不锈钢材料，应符合EN 10088-1:2014《Stainless Steels – part 1：List Of Stainless Steels》标准的规定，1.4034材料热处理硬度为420HV0.2－700HV0.2。3.可见头端刷光处理，工作长度内表面粗糙度Ra不大于0.4umm； | 5688 | 11376.00 |  |
| 10 | 右反向篮钳，2.3mm | 2 | 把 | 115×2.2，反咬切 | 1、工作长度115mm，咬切口宽度2.2mm，钳头为反咬切方形，咬切口在右侧，适用于切割半月板前角。2.与人体接触部位材料采用1.4034不锈钢材料，应符合EN 10088-1:2014《Stainless Steels – part 1：List Of Stainless Steels》标准的规定，1.4034材料热处理硬度为420HV0.2－700HV0.2。3.可见头端刷光处理，工作长度内表面粗糙度Ra不大于0.4umm； | 5688 | 11376.00 |  |
| 11 | 凹陷游离体钳 | 2 | 把 | 125，带锁 | 1、工作长度125mm，手柄位置带锁，抓取过程中可实现锁紧，防止脱落，用于游离体抓取。2.与人体接触部位材料采用1.4034不锈钢材料，应符合EN 10088-1:2014《Stainless Steels – part 1：List Of Stainless Steels》标准的规定，1.4034材料热处理硬度为420HV0.2－700HV0.2。3.可见头端刷光处理，工作长度内表面粗糙度Ra不大于0.4umm； | 5688 | 11376.00 |  |
| 12 | 直型卵圆篮钳 | 2 | 把 | 125×4.4，卵圆形 | 1、工作长度125mm，咬切口宽度4.4mm，钳头为卵圆形，杆部为直型。2.与人体接触部位材料采用1.4034不锈钢材料，应符合EN 10088-1:2014《Stainless Steels – part 1：List Of Stainless Steels》标准的规定，1.4034材料热处理硬度为420HV0.2－700HV0.2。3.可见头端刷光处理，工作长度内表面粗糙度Ra不大于0.4umm； | 5688 | 11376.00 |  |
| 前后交叉韧带重建器械： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 偏心定位器1套 | 1套 | 个 | 5 mm | 1、用于手术定位，定位距离为5mm。2.与人体接触部位材料采用06Cr19Ni10、12Cr18Ni9不锈钢材料，应符合YY/T 0294.1-2016标准的规定。3.可见头端亚光处理，采用钝化处理工艺，工作长度内表面粗糙度Ra不大于0.8umm； | 2872.8 | 2872.80 |  |
|  |  |  | 个 | 6 mm | 1、用于手术定位，定位距离为6mm。2.与人体接触部位材料采用06Cr19Ni10、12Cr18Ni9不锈钢材料，应符合YY/T 0294.1-2016标准的规定。3.可见头端亚光处理，采用钝化处理工艺，工作长度内表面粗糙度Ra不大于0.8umm； | 2872.8 | 2872.80 |  |
|  |  |  | 个 | 7 mm | 1、用于手术定位，定位距离为7mm。2.与人体接触部位材料采用06Cr19Ni10、12Cr18Ni9不锈钢材料，应符合YY/T 0294.1-2016标准的规定。3.可见头端亚光处理，采用钝化处理工艺，工作长度内表面粗糙度Ra不大于0.8umm； | 2872.8 | 2872.80 |  |
| 肩关节器械 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 带锁止组织抓钳 | 1 | 把 | 125，带锁 | 1、工作长度125mm，手柄位置带锁，抓取过程中可实现锁紧，防止脱落，用于软组织抓取。2.与人体接触部位材料采用1.4034不锈钢材料，应符合EN 10088-1:2014《Stainless Steels – part 1：List Of Stainless Steels》标准的规定，1.4034材料热处理硬度为420HV0.2－700HV0.2。3.可见头端刷光处理，工作长度内表面粗糙度Ra不大于0.4umm； | 5688 | 5688.00 |  |
| 15 | 全圈推结器 | 1 | 把 | 155 | 1、工作长度155mm，杆部为直型，头部为全圈式。2.与人体接触部位材料采用1.4021不锈钢材料，应符合EN 10088-1:2014《Stainless Steels – part 1：List Of Stainless Steels》标准的规定，1.4021材料热处理硬度为390HV0.2－520HV0.2。3.可见头端刷光处理，工作长度内表面粗糙度Ra不大于0.4umm； | 1260 | 1260.00 |  |
| 16 | 骨挫bankart | 1 | 把 | 165，弯 | 1、工作长度165mm，头端上弯15°。2.与人体接触部位材料采用40Cr13不锈钢材料，应符合YY/T 0294.1-2016标准的规定，40Cr13材料热处理硬度为50HRC－58HRC。3.可见头端亚光处理，采用钝化处理工艺，工作长度内表面粗糙度Ra不大于0.8umm； | 1072.8 | 1072.80 |  |
| 17 | ELITE刻度探针 | 1 | 把 | 115 | 1、工作长度115mm，头端长5mm，手柄为三角柄，符合人体工学设计。2.与人体接触部位材料采用1.4021不锈钢材料，应符合EN 10088-1:2014《Stainless Steels – part 1：List Of Stainless Steels》标准的规定，1.4021材料热处理硬度为390HV0.2－520HV0.2。3.可见头端刷光处理，工作长度内表面粗糙度Ra不大于0.4umm； | 928.8 | 928.80 |  |
| 18 | 直型穿线钳 | 1 | 把 | 155，直 | 1、工作长度155mm，杆部为直型，可实现关节内缝线的释放。2.与人体接触部位材料采用1.4034不锈钢材料，应符合EN 10088-1:2014《Stainless Steels – part 1：List Of Stainless Steels》标准的规定，1.4034材料热处理硬度为420HV0.2－700HV0.2。3.可见头端刷光处理，工作长度内表面粗糙度Ra不大于0.4umm； | 5688 | 5688.00 |  |
| 19 | 交换棒，金属 | 2 | 支 | Ф4.2×330，圆型 | 1、工作长度330mm，直径φ4.2mm,头端为圆型。2.与人体接触部位材料采用12Cr18Ni9不锈钢材料，应符合YY/T 0294.1-2016标准的规定。3.可见头端亚光处理，采用钝化处理工艺，工作长度内表面粗糙度Ra不大于0.8umm； | 1072.8 | 2145.60 |  |
| 20 | 抓线钳 | 1 | 把 | 155 | 1、工作长度155mm，头部为中空弧形，方便缝线抓取。2.与人体接触部位材料采用1.4034不锈钢材料，应符合EN 10088-1:2014《Stainless Steels – part 1：List Of Stainless Steels》标准的规定，1.4034材料热处理硬度为420HV0.2－700HV0.2。3.可见头端刷光处理，工作长度内表面粗糙度Ra不大于0.4umm； | 5688 | 5688.00 |  |
| 21 | 缝线剪线器 | 1 | 把 | 155 | 1、工作长度155mm，闭口式。2.与人体接触部位材料采用1.4034不锈钢材料，应符合EN 10088-1:2014《Stainless Steels – part 1：List Of Stainless Steels》标准的规定，1.4034材料热处理硬度为420HV0.2－700HV0.2。3.可见头端刷光处理，工作长度内表面粗糙度Ra不大于0.4umm； | 6048 | 6048.00 |  |
| 22 | 170mm 缝合钩，直形，重复使用，外径3.2mm | 2 | 把 | 直型 | 1、工作长度180mm，头部直型30°。2.与人体接触部位材料采用32Cr13mmo不锈钢材料，应符合YY/T 0294.1-2016标准的规定，32Cr13mmo材料热处理硬度为48HRC－53HRC。3.可见头端亚光处理，采用钝化处理工艺，工作长度内表面粗糙度Ra不大于0.8umm； | 2142 | 4284.00 | 缝合钩2套 |
| 23 | 170mm缝合钩，右弯30°，重复使用 | 2 | 把 | 左弯 | 1、工作长度180mm，头部左弯45°。2.与人体接触部位材料采用32Cr13mmo不锈钢材料，应符合YY/T 0294.1-2016标准的规定，32Cr13mmo材料热处理硬度为48HRC－53HRC。3.可见头端亚光处理，采用钝化处理工艺，工作长度内表面粗糙度Ra不大于0.8umm； | 2142 | 4284.00 |  |
| 24 | 170mm缝合钩，左弯30°，重复使用 | 2 | 把 | 右弯 | 1、工作长度180mm，头部右弯45°。2.与人体接触部位材料采用32Cr13mmo不锈钢材料，应符合YY/T 0294.1-2016标准的规定，32Cr13mmo材料热处理硬度为48HRC－53HRC。3.可见头端亚光处理，采用钝化处理工艺，工作长度内表面粗糙度Ra不大于0.8umm； | 2142 | 4284.00 |  |
| 25 | 167mm 缝合钩，右弯70°, 重复使用 | 2 | 把 | 左弯 | 1、工作长度180mm，头部左弯60°。2.与人体接触部位材料采用32Cr13mmo不锈钢材料，应符合YY/T 0294.1-2016标准的规定，32Cr13mmo材料热处理硬度为48HRC－53HRC。3.可见头端亚光处理，采用钝化处理工艺，工作长度内表面粗糙度Ra不大于0.8umm； | 2142 | 4284.00 |  |
| 26 | 167mm缝合钩，左弯70°, 重复使用 | 2 | 把 | 右弯 | 1、工作长度180mm，头部右弯60°。2.与人体接触部位材料采用32Cr13mmo不锈钢材料，应符合YY/T 0294.1-2016标准的规定，32Cr13mmo材料热处理硬度为48HRC－53HRC。3.可见头端亚光处理，采用钝化处理工艺，工作长度内表面粗糙度Ra不大于0.8umm； | 2142 | 4284.00 |  |
| 27 | 174mm缝合钩，右弯180°, 重复使用 | 2 | 把 | 左弯 | 1、工作长度180mm，头部右弯180°，定制。2.与人体接触部位材料采用32Cr13mmo不锈钢材料，应符合YY/T 0294.1-2016标准的规定，32Cr13mmo材料热处理硬度为48HRC－53HRC。3.可见头端亚光处理，采用钝化处理工艺，工作长度内表面粗糙度Ra不大于0.8umm； | 2142 | 4284.00 |  |
| 28 | 174mm缝合钩，左弯180°, 重复使用 | 2 | 把 | 右弯 | 1、工作长度180mm，头部左弯180°，定制。2.与人体接触部位材料采用32Cr13mmo不锈钢材料，应符合YY/T 0294.1-2016标准的规定，32Cr13mmo材料热处理硬度为48HRC－53HRC。3.可见头端亚光处理，采用钝化处理工艺，工作长度内表面粗糙度Ra不大于0.8umm； | 2142 | 4284.00 |  |
| 29 | 配套器械盒（高温、低温各一） | 2 | 个 |  | 定制 | 2000 | 4000.00 |  |
| 30 | 摄像系统 | 1 | 台 | 必须与器械相匹配的摄像系统 | 一、医用内窥镜摄像系统主机 1.▲4K超高清摄像主机，输出分辨率具备3840×2160和1920×1080两种模式可选，输出帧率支持：60Hz、50Hz、30Hz和25Hz；设备使用寿命≥8年（提供产品铭牌信息和产品说明书） 2. 摄像主机采用触摸屏设计，可通过触摸屏进行参数设置；具备增益、亮度、锐度、饱和度、对比度参数设置功能，调节等级≥10级；具备数字降噪功能，提升图像质量，4种调节模式；安全等级：I类 CF型 可直接用于心脏手术 3.▲10种手术场景模式，包括胸腹腔、宫腔泌尿、耳鼻喉头颈、关节脊柱、纤维镜、用户1、用户2、用户3、用户4、用户5等10种模式 4.▲两种自动白平衡（AWB、ATW）模式和一种手动白平衡模式 5.▲1-5倍电子放大功能，0.5-1倍电子缩小功能 6.主机具备暗区改善和高亮抑制功能，智能识别视野暗区和视野过曝区域，并进行暗区增亮和抑制区域反光，共4种模式可选 7.主机具备伽马设置功能，调节画面亮度风格，具备标准、柔和、通透3种模式 8.去摩尔纹功能，消除纤维镜网格纹，共4种模式 9.具有双镜联合功能，实现同平台、同屏显示两个腔体的手术画面，有关闭、右上、右下、左上、左下、并列六种设置 10.具有除雾功能，消除术中烟雾干扰 11.具有防红溢出功能，降低出血时对视野的干扰，共有3种模式 12.图像翻转功能， 支持水平、垂直、镜像和关闭4种模式 13.3种画中画模式：可对成像画面中局部图像进行画中画调节功能，有去雾、防红、滤镜3种同屏模式选择，选择去雾、防红或滤镜效果时，显示界面会出现两个并列的图像 14.▲具有细节滤镜功能，进行电子染色，提高血管等细节的辨识度，降低手术风险，6种模式 15.▲信号接口：输入接口：DVI、3G-SDI，输出接口：3G-SDI、HDMI、DVI、12G-SDI，通信接口:RS-232、RJ45 16.▲摄像主机具有4K刻录功能，通过USB3.0接口，外接U盘或移动硬盘等存储设备，进行实时刻录，抓图像素≥3840×2160P，4种视频画质选择，视频压缩格式：H.264 17.5个USB数据接口，可支持开放连接鼠标、键盘功能 18. 支持脚踏控制，脚踏按键功能支持自定义设置，按键功能≥18种可选 19. 可升级5G远程视讯功能，搭配通信设备，可实现远程直播、示教。 20.最低照度：F1.6条件下小于2Lux 21.▲信噪比：≥56 dB 22.静态图像宽容度：≥180 23.整机噪声≤50db(A) 24.可升级AI人工智能功能，即可实现器械、纱布、神经组织、手术场景、肾动脉的识别、追踪定位，引导医生规避手术风险 | 85048.8 | 85048.80 |  |
|  |  |  | 个 | CU-2（手动调 焦F14~32） | 二、摄像头 1.▲摄像头有效像素：3840×2160，水平分辨力≥3733线、垂直分辨力≥2100线 2. 采用CMOS传感器，成像更清晰、抗干扰能力更强、功耗更低 3. 变焦范围：14mm-32mm 4.▲摄像头手柄按键4 个，按键功能自定义设置，可设置AWB、录像、缩小、放大、抓图、光源亮度+、光源亮度-、冻结、色调、降噪、暗区改善、高亮抑制、翻转、增益、锐度、饱和度、对比度和去摩尔纹等21种功能 5.▲防水等级： IPX8级，可浸泡消毒、低温等离子灭菌 6. 低温升热设计，手感温度不超过37° |  |  |  |
| 31 | 导光束 | 1 | 支 | 4.8mm×3m | 1.长度≥3m，直径≥4.0mm，导光束长度支持定制 2.导光束耐高温高压和低温等离子消毒 | 2580 | 2580.00 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 250000.00 |  |

（二）其它要求：

★1、所投全套产品须满足配套使用需求，且为关节外科专用器械，器械采用优质进口不锈钢材质。

★2、投标供应商所投产品技术参数符合性条款审查，如重要（“▲”号）条款明显偏离或普通条款2条（及以上）偏离，所投产品将视为不符合使用科室需求，该投标将视为无效投标。

3、投标供应商必须在投标文件中提供上述技术参数偏离表，并提供所投设备技术参数佐证材料：货物最新彩色样本资料（彩色样本资料为厂商公开发布的印刷品）或产品制造商出具的技术白皮书（封面+与技术参数相关的页面）原件扫描件、由产品制造商加盖公章的产品技术参数证明书，否则视同为负偏离。

4、驻地以上城市具有厂家备件库及售后服务工程师，支持安装、调试及维修。

5、厂家提供操作人员的外出培训或现场操作培训.

6、本项目提供的设备，要求提供生产日期为6个月内的设备,设备使用年限≥8年（提供佐证）。

7、质保期大于或等于2年，质保期从验收合格后开始计算。质保期内所有软件维护、升级和设备维护等要求免费上门服务。

8、提供设备标准配置清单，涉及耗材及易损件提供清单分项报价。

八、投标文件编制要求：

1、投标文件必须采用胶装成册，一式三份（一份正本，两份副本）。投标文件制作格式见附件1。

2、投标文件必须加盖投标单位公章和法人代表签字或委托代理人签字，并用密封袋密封，密封袋上也必须加盖投标单位公章，否则作废标处理。

九、投标截止时间、开标时间及地点：

1、投标截止及开标时间：2025年11月13日09:00，超过截止时间的投标将被拒绝（★）。

2、开标地点：浏阳市人民医院中央区四楼二会议室

逾期送达或未送达指定地点的或未按招标文件要求密封的投标文件，招标人可拒绝接收。投标人法定代表人或授权委托人须亲自到场参加投标。

十、有关此次招标事宜，可与下列人员联系：

联系电话：采购办  李女士：0731-83620086  宋先生：0731-83605784

浏阳市人民医院

2025-11-6

附件1：投标文件制作格式

投 标 文 件

采购项目名称：________________

投标单位：________________（公章）

# 企业法人营业执照注册号：________________

# 投标人或委托人:：_____（投标文件封装表面现场签名）

# 投标人或委托人联系电话：____（投标文件封装表面现场签名）

# 投标日期：________________（投标文件封装表面现场签名）

年  月  日

投标文件组成

- 营业执照（需备注三证合一或五证合一）

- 法定代表人身份证明（彩印）

- 法定代表人授权书(委托代理人参加开标)（彩印）

- 报价文件

- 技术响应与偏离表（提供投标产品技术参数佐证资料）

六、  投标人须提供“医疗器械经营许可证”或“医疗器械经营备案凭证”（如为制造商须提供“医疗器械生产企业许可证”、“医疗器械经营许可证”及国家药监部门颁发的“医疗器械产品注册证”或“医疗器械生产备案凭证”）

七、  投标人所投产品如为进口产品，还需提供生产厂商（制造商）或经销商或代理商出具的针对本项目的授权书。

八、  供应商认为需要提供的其它资料。（包括但不限于基本账户信息）

一、营业执照（需备注三证合一或五证合一）

二、法定代表人身份证明书（彩印）

供应商名称：

注册号：

注册地址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

经营范围：主营： ；兼营：

姓名： 性别： 年龄： 系（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

| 法定代表人身份证（正面） | 法定代表人身份证（背面） |
| --- | --- |

供应商名称（盖单位章）：

日期：年月日

三、法定代表人授权委托书（彩印）

本人（姓名、职务）系 （供应商名称）的法定代表人，现授权（姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义：签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）响应文件，其法律后果由我方承担。

委托期限： 。

代理人无转委托权。

本授权书于年月日签字生效，特此声明。

附：法定代表人身份证明

| 法定代表人二代身份证复印件（正面） | 委托代理人二代身份证复印件（正面） |
| --- | --- |
| 法定代表人二代身份证复印件（反面） | 委托代理人二代身份证复印件（反面） |

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

日期：年月日

注：授权代表递交此授权委托书并附法定代表人身份证明参加开标（授权代表由法人本人担任的，仅需提供法定代表人身份证明）。

四、报价文件

投标人名称（公章）：____________________________________

| 一 | 项目名称 |  |
| --- | --- | --- |
| 二 | 交 货 期 |  |
| 三 | 总投标报价 | 小写： 大写： |
| 四 | 品牌型号 |  |
| 五 | 备 注 |  |

注：本项目采用费用包干方式，供应商应根据项目要求和现场情况，详细列明项目所需的设备（软件开发）及材料购置，以及产品运输保险保管、项目安装调试、试运行测试通过验收等所有人工、管理、财务等所有费用，如一旦成交，在项目实施中出现任何遗漏，均视为包含在报价中，采购人不再支付任何费用。

供应商（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人签字：

日期：年月日

- 技术响应与偏离表（提供投标产品技术参数佐证资料）

六、  投标人须提供“医疗器械经营许可证”或“医疗器械经营备案凭证”（如为制造商须提供“医疗器械生产企业许可证” “医疗器械经营许可证”及国家药监部门颁发的“医疗器械产品注册证”或“医疗器械生产备案凭证”）

七、  投标人所投产品如为进口产品，还需提供生产厂商（制造商）或经销商或代理商出具的针对本项目的授权书。

八、供应商认为需要提供的其它资料