食道镜及配套器械项目招标文件（第一次）

一、项目名称：食道镜及配套器械

二、采购内容及预算（最高上限价）：

| 食道镜配置及参数 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 上限单价报价 | 上限总价报价 | 备注 |
| 1 | 食道镜 | 9x13x250mm | 1 | 支 | 4800 | 4800 |  |
| 2 | 食道镜 | 12x18x400mm | 1 | 支 | 4800 | 4800 |  |
| 3 | 食道镜 | 13x17x380mm | 1 | 支 | 4800 | 4800 |  |
| 4 | 食道镜 | 10x16x350mm | 1 | 支 | 4800 | 4800 |  |
| 5 | 食道镜 | 11x15x300mm | 1 | 支 | 4800 | 4800 |  |
| 6 | 食道异物钳（鳄鱼式） | 4x450mm | 2 | 把 | 1600 | 3200 |  |
| 7 | 食道异物钳（抱合式） | 4x450mm | 2 | 把 | 1600 | 3200 |  |
| 8 | 食道异物钳（倒齿式） | 4x450mm | 2 | 把 | 1600 | 3200 |  |
| 9 | 食道异物钳（旋转式） | 4x450mm | 2 | 把 | 1600 | 3200 |  |
| 10 | 吸引管 | Ф5x450mm | 1 | 支 | 600 | 600 |  |
| 11 | 吸引管 | Ф3x450mm | 1 | 支 | 600 | 600 |  |
| 12 | 吸引管 | Ф4x450mm | 1 | 支 | 600 | 600 |  |
| 13 | 食道镜手柄 |  | 1 | 只 | 880 | 880 |  |
| 14 | 导光束 | 1800mm | 1 | 条 | 1600 | 1600 |  |
| 15 | 配套器械盒 |  | 1 | 只 | 800 | 800 |  |
| 16 | LED医用内窥镜冷光源 |  | 1 | 台 | 8000 | 8000 |  |
|  | 合计 |  | 20 | 件 |  | 49880 |  |

三、付款方式：乙方应向甲方提供合法的发票，甲方凭发票分三次付款。乙方对产品进行安装并调试验收合格后次月，甲方按发票支付货款总金额的50%，六个月后，如没有出现质量问题，再支付总金额的40%，余款10%在验收合格满  （乙方提供产品质保期的年限）年后付清。

四、交货时间：自合同签订之日起30天内安装调试完毕。

五、评标办法：竞争性议价，现场需二次议价，整体折扣最低的单位为中标单位，按总价的折扣率核算至单项单价。

六、投标人的资格要求

（一）基本要求

1、营业执照（需备注三证合一或五证合一）

2、法定代表人身份证明

3、法定代表人授权委托书（如有）

4、基本账户信息

5、设备配置清单

6、采购需求偏离表（提供投标产品技术参数佐证资料）

7、投标人须提供“医疗器械经营许可证”或“医疗器械经营备案凭证”、制造商须提供“医疗器械生产企业许可证”、“医疗器械经营许可证”及国家药监部门颁发的“医疗器械产品注册证”或“医疗器械生产备案凭证”

8、投标人所投产品如为进口产品，还需提供生产厂商（制造商）或经销商或代理商出具的针对本项目的授权书。

（二）其它要求

1、母公司及其控股子公司不能同时参与本项目的申请。

2、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一包投标或者未分包的同一项目投标。

3、与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人。不得参加投标。

4、本项目不接受联合体投标。

5、其他说明:“法定代表人”即“负责人”。

七、技术指标

（一）器械基本技术参数

| 鳄嘴式食道异物钳 | B（宽度）cm | D（外径）cm | L（工作长度）cm |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 4.5±0.15 | Φ3.4±0.1 | 350–500 |
| 抱合式食道异物钳 | 4.0±0.2 | Φ3.4±0.1 | 350–500 |
| 锯齿式食道异物钳 | 4.0±0.2 | Φ3.4±0.1 | 350–500 |
| 倒齿式食道异物钳 | 4.0±0.2 | Φ3.4±0.1 | 350–500 |
| 吸引管 | 8.0±0.1 | Φ3.0±0.1 | 400 - 500 |
|  |  | Φ4.0±0.1 |  |
|  |  | Φ5.0±0.1 |  |

1、器械进入人体内的或与人体紧密接触的所有应用部分金属材料应符合YY/T0294.1-2005、GB/T1220-2007的规定。

2、钳

2.1头部应经热处理，硬度320HV0.2～460HV0.2,上下两片相差不得大于10.0 HV0.2。

2.2钳头两片应相互吻合，碗口完好，钳齿应清晰完整，不得有缺齿、毛齿等现象；

2.3钳头应开闭灵活，不得有卡滞现象；

2.4钳应有良好的弹性，夹持力不得小于10N；

2.5钳头最大张开度不得小于40°。

3、吸引管内孔应通畅；

4、器械表面应光滑平整，无毛刺和锋棱，不得有明显的擦伤、烧痕、裂纹、针孔。

5、器械联结部位应牢固，焊缝应平整光滑，不得有虚焊、脱焊和堆焊等现象。

6、器械表面粗糙度：与人体接触部位Ra≤0.2μm，钳杆、吸引管等Ra≤0.8μm，其余部位Ra≤1.6μm.

7、器械应有良好的耐腐蚀性能，应符合YY/T0149-2006中5.4b的规定。

（二）LED医用内窥镜冷光源产品参数功能

1、安全分类I类BF型

2、电源～220V 50Hz

3、低功耗，额定输入功率不大于250VA

4、灯额定功率≥80VA，输出亮度≥相当于350W氙灯

5、手动调光，亮度调节0-100连续可调，亮度有数值显示

6、开启即亮，没有开始延时

7、液晶屏显示故障代码和使用时间

8、多功能光孔，可随意更换

9、光孔可匹配各类硬镜和软镜品牌

10、光输出通道：单通道

11、灯泡寿命长，灯工作寿命≥20000h，无需更换灯泡

12、光输出色温3000K～7000K

13、高显指，显色指数Ra≥90，画面逼真

14、光通量≥100 lm（上限不计）

15、温度低，不含红外线和紫外线

16、冷却方式：风冷

（三）其它要求：

1、本项目要求提供生产日期为6个月内的设备,设备使用年限≥5年。

2、所投产品质保期大于或等于2年，其中LED医用内窥镜冷光源：LED灯至少保修5年，质保期从验收合格后开始计算。质保期内所有器械损坏均要求免费维修或更换。

★3投标供应商所投产品清单内如有二项（及以上）产品不符合使用科室需求，该投标将视为无效投标。

八、投标文件编制要求：

1、投标文件必须采用胶装成册，一式三份（一份正本，两份副本）。投标文件制作格式见附件1。

2、投标文件必须加盖投标单位公章和法人代表签字或委托代理人签字，并用密封袋密封，密封袋上也必须加盖投标单位公章，否则作废标处理。

九、投标截止时间、开标时间及地点：

1、投标截止及开标时间：2025年11月13日09:00，超过截止时间的投标将被拒绝（★）。

2、开标地点：浏阳市人民医院中央区四楼二会议室

逾期送达或未送达指定地点的或未按招标文件要求密封的投标文件，招标人可拒绝接收。投标人法定代表人或授权委托人须亲自到场参加投标。

十、有关此次招标事宜，可与下列人员联系：

联系电话：采购办  李女士：0731-83620086  宋先生：0731-83605784

浏阳市人民医院

2025-11-6

附件1：投标文件制作格式

投 标 文 件

采购项目名称：________________

投标单位：________________（公章）

# 企业法人营业执照注册号：________________

# 投标人或委托人:：_____（投标文件封装表面现场签名）

# 投标人或委托人联系电话：____（投标文件封装表面现场签名）

# 投标日期：________________（投标文件封装表面现场签名）

年  月  日

投标文件组成

- 营业执照（需备注三证合一或五证合一）

- 法定代表人身份证明（彩印）

- 法定代表人授权书(委托代理人参加开标)（彩印）

- 报价文件

- 技术响应与偏离表（提供投标产品技术参数佐证资料）

六、  投标人须提供“医疗器械经营许可证”或“医疗器械经营备案凭证”（如为制造商须提供“医疗器械生产企业许可证”、“医疗器械经营许可证”及国家药监部门颁发的“医疗器械产品注册证”或“医疗器械生产备案凭证”）

七、  投标人所投产品如为进口产品，还需提供生产厂商（制造商）或经销商或代理商出具的针对本项目的授权书。

八、  供应商认为需要提供的其它资料。（包括但不限于基本账户信息）

一、营业执照（需备注三证合一或五证合一）

二、法定代表人身份证明书（彩印）

供应商名称：

注册号：

注册地址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

经营范围：主营： ；兼营：

姓名： 性别： 年龄： 系（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

| 法定代表人身份证（正面） | 法定代表人身份证（背面） |
| --- | --- |

供应商名称（盖单位章）：

日期：年月日

三、法定代表人授权委托书（彩印）

本人（姓名、职务）系 （供应商名称）的法定代表人，现授权（姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义：签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）响应文件，其法律后果由我方承担。

委托期限： 。

代理人无转委托权。

本授权书于年月日签字生效，特此声明。

附：法定代表人身份证明

| 法定代表人二代身份证复印件（正面） | 委托代理人二代身份证复印件（正面） |
| --- | --- |
| 法定代表人二代身份证复印件（反面） | 委托代理人二代身份证复印件（反面） |

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

日期：年月日

注：授权代表递交此授权委托书并附法定代表人身份证明参加开标（授权代表由法人本人担任的，仅需提供法定代表人身份证明）。

四、报价文件

投标人名称（公章）：____________________________________

| 一 | 项目名称 |  |
| --- | --- | --- |
| 二 | 交 货 期 |  |
| 三 | 总投标报价 | 小写： 大写： |
| 四 | 品牌型号 |  |
| 五 | 备 注 |  |

注：本项目采用费用包干方式，供应商应根据项目要求和现场情况，详细列明项目所需的设备（软件开发）及材料购置，以及产品运输保险保管、项目安装调试、试运行测试通过验收等所有人工、管理、财务等所有费用，如一旦成交，在项目实施中出现任何遗漏，均视为包含在报价中，采购人不再支付任何费用。

供应商（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人签字：

日期：年月日

- 技术响应与偏离表（提供投标产品技术参数佐证资料）

六、  投标人须提供“医疗器械经营许可证”或“医疗器械经营备案凭证”（如为制造商须提供“医疗器械生产企业许可证” “医疗器械经营许可证”及国家药监部门颁发的“医疗器械产品注册证”或“医疗器械生产备案凭证”）

七、  投标人所投产品如为进口产品，还需提供生产厂商（制造商）或经销商或代理商出具的针对本项目的授权书。

八、供应商认为需要提供的其它资料