吞咽神经和肌肉电刺激仪项目招标文件

一、项目名称：吞咽神经和肌肉电刺激仪

二、采购预算（最高上限价）

| 科室 | 项目名称 | 数量 | 计量单位 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 全科医学科 | 吞咽神经和肌肉电刺激仪 | 1 | 台 | 55000 | 55000 |

三、付款方式：乙方应向甲方提供合法的发票，甲方凭发票分三次付款。乙方对产品进行安装并调试验收合格后次月，甲方按发票支付货款总金额的50%，六个月后，如没有出现质量问题，再支付总金额的40%，余款10%在验收合格满壹年后付清。

四、交货时间：自合同签订之日起30天内安装调试完毕。

五、评标办法：竞争性议价，现场需二次议价

六、投标人的资格要求

（一）基本要求

1、营业执照

2、法定代表人身份证明（彩印）

3、法定代表人授权委托书（彩印，非法人参加投标必须提供）

4、投标人须提供“医疗器械经营许可证”或“医疗器械经营备案凭证”、制造商须提供“医疗器械生产企业许可证”、国家药监部门颁发的“医疗器械产品注册证”或“医疗器械生产备案凭证”

（二）其它要求

1、同一法人主体（总公司/集团）仅限一家分支机构参与投标；同一集团/连锁下多家分支机构同时投标的，相关投标均无效。

2、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一包投标或者未分包的同一项目投标。

3、与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人。不得参加投标。

4、本项目不接受联合体投标。

5、其他说明:“法定代表人”即“负责人”。

七、采购需求

（一）技术参数

1、电流波形：双向对称脉冲。

2、脉冲频率：1-150Hz。

3、脉冲宽度：50-450us。

4、≥屏幕尺寸：2.6寸。

5、电流强度：0-120mA。

6、*可用通道：≥四通道，强度可单独调节。（输出特征：恒流）

7、默认计时器：1-30min。（1-99min可调）

8、开路报警：当设备输出电流强度增加到10m以上时电路开路，电流输出强度会直接归零。

9、自动保存最后使用的10个以上的程序。

10、固定处方：≥31个。

11、收藏夹功能：可以进行程序表常用处方的存储。

12、具有剩余治疗时间指示功能。

13、具有剩余电量指示功能。

14、具有故障报警功能。

15、程序列表中的NEMS和TENS输出强度具有自动调节功能。

16、电源电压：AC220V/50Hz；DC7.2V。

（二）其它要求

1、所投设备须免费接入医院内网络信息系统（PACS、LIS、HIS等），其网络接入或接口相关费用由中标人承担，采购人不承担任何费用。

2、驻地以上城市具有厂家备件库及售后服务工程师，支持安装、调试及维修。

3、厂家提供操作人员的外出培训或现场操作培训.

4、本项目要求提供生产日期为6个月内的设备,设备使用年限≥5年（提供佐证）。

5、整机质保期大于或等于3年，质保期从验收合格后开始计算。软件终身免费升级，质保期内所有设备维护要求免费上门服务。

6、提供设备标准配置清单，涉及耗材及易损件提供清单分项报价。

八、投标文件编制要求

1、投标文件必须采用胶装成册，一式三份（一份正本，两份副本）。投标文件制作格式见附件1。

2、投标文件必须加盖投标单位公章和法人代表签字或委托代理人签字，并用密封袋密封，密封袋上也必须加盖投标单位公章，否则作废标处理。

九、投标截止时间、开标时间及地点

1、投标截止及开标时间：2026年7月9日14:00，超过截止时间的投标将被拒绝（★）。

2、开标地点：浏阳市人民医院中央区四楼二会议室

逾期送达或未送达指定地点的或未按招标文件要求密封的投标文件，招标人可拒绝接收。投标人法定代表人或授权委托人须亲自到场参加投标。

十、有关此次招标事宜，可与下列人员联系：

联系电话：采购办 张女士17708431023

浏阳市人民医院

2026-7-2

附件1：投标文件制作格式

投 标 文 件

采购项目名称：________________

投标单位：________________（公章）

# 企业法人营业执照注册号：________________

# 投标人或委托人:：_____（投标文件封装表面现场签名）

# 投标人或委托人联系电话：____（投标文件封装表面现场签名）

# 投标日期：________________（投标文件封装表面现场签名）

年  月  日

投标文件组成

- 营业执照（需备注三证合一或五证合一）

- 法定代表人身份证明（彩印）

- 法定代表人授权书(委托代理人参加开标)（彩印）

- 报价文件

- 技术响应与偏离表（提供投标产品技术参数佐证资料）

六、  投标人须提供“医疗器械经营许可证”或“医疗器械经营备案凭证”制造商须提供“医疗器械生产企业许可证”、“医疗器械经营许可证”及国家药监部门颁发的“医疗器械产品注册证”或“医疗器械生产备案凭证”

七、  生产厂商（制造商）或经销商或代理商出具的针对本项目的授权书。

八、  供应商认为需要提供的其它资料。（包括但不限于基本账户信息）

一、营业执照（需备注三证合一或五证合一）

二、法定代表人身份证明书（彩印）

供应商名称：

注册号：

注册地址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

经营范围：主营： ；兼营：

姓名： 性别： 年龄： 系（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

| 法定代表人身份证（正面） | 法定代表人身份证（背面） |
| --- | --- |

供应商名称（盖单位章）：

日期：年月日

三、法定代表人授权委托书（彩印）

本人（姓名、职务）系 （供应商名称）的法定代表人，现授权（姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义：签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）响应文件，其法律后果由我方承担。

委托期限： 。

代理人无转委托权。

本授权书于年月日签字生效，特此声明。

附：法定代表人身份证明

| 法定代表人二代身份证复印件（正面） | 委托代理人二代身份证复印件（正面） |
| --- | --- |
| 法定代表人二代身份证复印件（反面） | 委托代理人二代身份证复印件（反面） |

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

日期：年月日

注：授权代表递交此授权委托书并附法定代表人身份证明参加开标（授权代表由法人本人担任的，仅需提供法定代表人身份证明）。

四、报价文件

投标人名称（公章）：____________________________________

| 一 | 项目名称 |  |
| --- | --- | --- |
| 二 | 交 货 期 |  |
| 三 | 总投标报价 | 小写： 大写： |
| 四 | 品牌型号 |  |
| 五 | 备 注 |  |

注：本项目采用费用包干方式，供应商应根据项目要求和现场情况，详细列明项目所需的设备（软件开发）及材料购置，以及产品运输保险保管、项目安装调试、试运行测试通过验收等所有人工、管理、财务等所有费用，如一旦成交，在项目实施中出现任何遗漏，均视为包含在报价中，采购人不再支付任何费用。

供应商（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人签字：

日期：年月日

- 技术响应与偏离表（提供投标产品技术参数佐证资料）

六、  投标人须提供“医疗器械经营许可证”或“医疗器械经营备案凭证”（如为制造商须提供“医疗器械生产企业许可证” “医疗器械经营许可证”及国家药监部门颁发的“医疗器械产品注册证”或“医疗器械生产备案凭证”）

七、  生产厂商（制造商）或经销商或代理商出具的针对本项目的授权书。

八、供应商认为需要提供的其它资料