除颤仪技术参数

1、	技术要求

1.1整机原装进口，具有进口产品注册证，主流品牌，性能可靠

1.2具有SFDA认证

1.3产品需具有FDA许可证，产品质量受严格的产品监督召回机制监督管控

1.4产品具有CE认证

1.5体积小，全配置时（含主机、电池、手柄、监护电缆）

1.6 主机按键、操作菜单全中文

2、	屏幕

2.1 电致发光EL显示屏，可以户外全天候任何光线条件下观看不受影响，列举显示模式

2.2屏幕:

2.2.1尺寸：≥5英寸；

2.2.2显示波形：单通道

3、	电池

3.1类型：配备可重复充电电池，使用寿命长，可随时充电

3.2设备所有功能全开时使用时间≥2.5小时，保证病人转运途中全程持续供电

3.3充满电需时少于4小时

3.4支持至少30次全能量（设备最大能量）放电

3.5可提示电池电量低

4、	除颤波形

4.1产品采用双相波技术，目前市场主流产品均采用双相波技术，临床研究表明双相波技术救治率高于单相波

4.2除颤能量：具有AHA推荐的低能量双相波技术，最高能量为200J。

4.3具有阻抗补偿技术

4.4充电时间：充电到最大能量时间≤10秒

5、具有实时心肺复苏CPR提示功能：

5.1能实时测量显示按压深度相关信息，范围：1.9 至7.6cm±0.6cm

5.2能实时测量显示按压深度相关信息，范围：50 至150 次每分钟

5.3 CPR节拍器，当按压频率低于80 次每分钟时，该功能可以使救护者按照每分钟100 次按压的AHA/ERC 建议标准实施胸部按压，且提示频率可自设定。如果按压频率达到80 次每分钟和者更高，节拍器处于静音状态。

5.4 CPR中断时间显示：CPR闲置时间，停止按压10 秒钟后，在按压指示器区域开始显示该时间。

6.心电监护ECG：标配3/5导心电监测功能

6.1 心率显示范围 ：0-300 bpm

6.2  ECG频率：   标准：0.5-21Hz (-3dB)；诊断：0.05-150 Hz

7、可存储病人数据

8、除颤手柄有打印按钮

9、除颤手柄有能量选择按钮

10、免费获取数据管理及分析软件

11、可将除颤仪记录的数据进行再显示及分析

12、可显示和打印设备内记录的急救数据，降低医疗风险

13、可记录并分析特异性病例，有助于临床研究

14、可数据卡进行数据导出

15、配置要求：

15.1标配治疗功能：除颤，同步心脏电复律、AED、CPR实时反馈

15.2 标配监护功能：心电监护