浏阳市人民医院2024年度急救生命支持类设备供应采购项目

招  标  文  件

招 标 人：浏阳市人民医院

二○二三年十二月

一、项目概况及招标内容：2024年度急救生命支持类设备年度供应采购项目

二、质保期：两年以上。

三、投标资格要求

1、法人提交法定代表人身份证明原件或者法定代表人授权委托书原件并附法定代表人身份证明原件；

2、提供营业执照复印件及税务登记证复印件；或“三证合一”或“五证合一”复印件；

3、须具有相应的生产或经营许可证（如医疗器械生产或经营备案凭证、医疗器械生产或经营许可证、生产企业卫生许可证等）；

4、符合法律、行政法规、规章规定的其他条件。

四、付款方式 ：乙方应向甲方提供合法的发票，甲方凭发票分三次付款。乙方对产品进行安装并调试验收合格后一个月内，甲方按发票支付货款总金额的50%，六个月后，如没有出现质量问题，再支付总金额的40%，余款10%在验收合格后一年并出具乙方售后质量承诺书后付清。

五、交货时间：接到甲方供货需求后7个日历天内安装调试完毕

六、供应期限：一年

七、采购清单及产品技术规格及功能要求：

| 序号 | 项目名称 | 上限价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 除颤监护仪 | 64500 |  |
| 2 | 高档多参数监护仪 | 53000 |  |
| 3 | 低档多参数监护仪 | 16000 |  |
| 4 | 中档多参数监护仪 | 24380 |  |
| 5 | 新生儿专用监护仪 | 20000 |  |
| 6 | 有创模块 | 7000 |  |
| 7 | 呼吸末CO2模块 | 18500 |  |
| 8 | 心电导联线 | 350 |  |
| 9 | 血氧探头 | 350 |  |
| 10 | 血压袖带 | 150 |  |
| 11 | 输液泵 | 5000 |  |
| 12 | 双通道注射泵 | 6000 |  |
| 13 | 叠加注射泵 | 7500 |  |
| 14 | 单通道注射泵 | 3400 |  |
| 15 | 营养泵 | 4900 |  |
| 16 | 十二导联心电分析系统 | 19500 |  |

七、产品运输、保管及保险

1、成交供应商负责产品到施工地点的全部运输，包括装卸及现场搬运等。

2、成交供应商负责产品在施工地点的保管，直至项目验收合格。

3、成交供应商负责其派出的人员的人身意外保险。

八、安装调试

1、包装：原厂原包装送货，货到买方指定地点，经买方指定人员验证后方可开箱。

2、安装：本项目的安装由成交供应商负责，中标人应对产品和系统安装提供全面的

技术服务与支持，为顺利安装运行提供完全技术保证。

九、售后服务

1.系统维护。要求提交以下内容：

1.1 定期维护计划。

1.2 对采购人不定期维护要求的响应措施。

1.3 对采购人修改设计要求的响应措施。

2.技术支持

提供7×24小时的技术咨询服务（配件+人力）。

3.故障响应

3.1 提供7×24小时的故障服务受理，48小时内排除故障。

3.2对重大故障提供7×24小时的现场支援，一般故障提供7×8小时的现场支援。

3.3备件服务：遇到重大故障，提供所需更换的任何备件。

4.质保期内出现任何质量问题（人为破坏或自然灾害等不可抗力除外），由成交供应

商负责全免费（免全部工时费、材料费、管理费、财务费等等）更换或维修。质保期

满后，无论采购人是否另行选择维保供应商，成交供应商应及时优惠提供所需的备品

备件。

十、培训

成交供应商应按采购人指定负责培训操作管理及维护人员，达到熟练掌握产品性

能，能及时排除一般故障的程度。

十一、质量保证

1.成交供应商提供的产品应是原装正品，符合国家质量检测标准和国家环保标准，

具有出厂合格证或国家鉴定合格证。

2.质保期两年以上，从验收合格后开始计算。质保期内所有维护等要求免费上门服务。

十二、其他要求及说明

1．交货地点：采购人指定地点。交货方式：货到甲方指定安装位置，包括货物安装、调试及验收合格（交钥匙项目）。

2．本项目采用费用包干方式建设，投标人应根据项目要求和现场情况，详细列明项目所需的设备（包括软件）及材料购置，以及产品运输保险保管、产品安装调试、试运行测试通过验收、培训、质保期免费保修维护等所有人工、管理、财务等所有费用，如一旦中标，在项目实施中出现任何遗漏，均由成交供应商免费提供，采购人不再支付任何费用。

3. 针对上述项目要求，供应商应在响应文件中进行回应，并作出承诺及说明。

十三、有下列情况之一的，投标作无效投标处理：

投标报价超过招标清单子项上限价的

十四、投标文件编制

投标文件必须采用胶装方式装订，一式三份。投标文件格式见附件1。

投标文件必须加盖投标单位公章和法人代表签字或委托代理人签字，并用密封袋密封，密封袋上也必须加盖投标单位公章，否则作废标处理。

十五、投标文件递交

递交投标文件的截止时间及开标时间：2023年12月28日9:00，地点为浏阳市人民医院中央区四楼二会议室

十六、评标办法：议价，医院根据所投设备品牌、质量、市场认可程度、技术条款、价格等进行综合评定中标人。

附件1：

投 标 文 件

采购项目名称：________________

- 投标人:

年  月  日

投标文件组成

- 营业执照（需备注三证合一或五证合一）

- 法定代表人身份证明（彩印）

- 法定代表人授权书(委托代理人参加开标) （彩印）

- 报价文件

五、  投标人须提供“医疗器械经营许可证”或“医疗器械经营备案凭证”（如为制造商须提供“医疗器械生产企业许可证”及国家药监部门颁发的“医疗器械产品注册证”或“医疗器械生产备案凭证”）

六、  投标人所投产品如为进口产品，还需提供生产厂商（制造商）或经销商或代理商出具的针对本项目的授权书。

七、  供应商认为需要提供的其它资料。

一、营业执照（需备注三证合一或五证合一）

二、法定代表人身份证明书（彩印）

供应商名称：

注册号：

注册地址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

经营范围：主营： ；兼营：

姓名： 性别： 年龄： 系（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

| 法定代表人身份证（正面） | 法定代表人身份证（背面） |
| --- | --- |

供应商名称（盖单位章）：

日期：年月日

三、法定代表人授权委托书（彩印）

本人（姓名、职务）系 （供应商名称）的法定代表人，现授权（姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义：签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）响应文件，其法律后果由我方承担。

委托期限： 。

代理人无转委托权。

本授权书于年月日签字生效，特此声明。

附：法定代表人身份证明

| 法定代表人二代身份证复印件（正面） | 委托代理人二代身份证复印件（正面） |
| --- | --- |
| 法定代表人二代身份证复印件（反面） | 委托代理人二代身份证复印件（反面） |

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

日期：年月日

注：授权代表递交此授权委托书并附法定代表人身份证明参加开标（授权代表由法人本人担任的，仅需提供法定代表人身份证明）。

四、报价文件

投标人名称（公章）：____________________________________

| 一 | 项目名称 |  |
| --- | --- | --- |
| 二 | 交 货 期 |  |
| 三 | 总投标报价 | 小写： 大写： |
| 四 | 品牌型号 |  |
| 五 | 备 注 |  |

注：本项目采用费用包干方式，供应商应根据项目要求和现场情况，详细列明项目所需的设备（软件开发）及材料购置，以及产品运输保险保管、项目安装调试、试运行测试通过验收等所有人工、管理、财务等所有费用，如一旦成交，在项目实施中出现任何遗漏，均视为包含在报价中，采购人不再支付任何费用。

供应商（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人签字：

日期：         年    月   日

五、  投标人须提供“医疗器械经营许可证”或“医疗器械经营备案凭证”（如为制造商须提供“医疗器械生产企业许可证”及国家药监部门颁发的“医疗器械产品注册证”或“医疗器械生产备案凭证”）

六、  投标人所投产品如为进口产品，还需提供生产厂商（制造商）或经销商或代理商出具的针对本项目的授权书。

七、供应商认为需要提供的其它资料